219建筑冻干人用狂犬病疫苗（2BS细胞）生产车间

冻干机10113115再验证方案

工艺设备验证

冻干机10113115 冻干人用狂犬病疫苗（2BS细胞）生产车间 3-A09/三层/219建筑

目录

1.	文件审批	3

2.	文件历史	4

3.	简介	5

4.	部门及职责	6

5.	缩略语	7

6.	法规和指南	8

7.	参考文件	9

8.	文件管理规范	10

9.	再验证风险评估	12

10.	系统/设备描述	20

11.	再验证测试	21

12.	偏差处理	39

13.	变更控制	39

14.	支持性附录清单	39

15.	测试记录	39

- 文件审批

下面表格的签署表明该文件已经完成编制、审核和批准。

| 编制 | 杨群 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 杰证公司验证工程师 |  | 签名 |  | 日期 |
| 审核 | 廖光伟 |  |  |  |  |
|  | 杰证公司项目负责人 |  | 签名 |  | 日期 |
| 审核 | 王世辉 |  |  |  |  |
|  | QA验证管理员 |  | 签名 |  | 日期 |
| 审核 | 李欣 |  |  |  |  |
|  | 分包装室车间 验证主管 |  | 签名 |  | 日期 |
| 审核 | 范宇 |  |  |  |  |
|  | 分包装室 主任助理 |  | 签名 |  | 日期 |
| 审核 | 唐溯 |  |  |  |  |
|  | 质量保证部副经理 |  | 签名 |  | 日期 |

| 批准 | 杨蒲 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 质量保证部经理 |  | 签名 |  | 日期 |

- 文件历史

| 版本 | 变更控制编号 | 变更简述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | N/A | N/A |

- 简介

  - 背景

冻干机10113115（1号机，设备型号LY0TK30）用于冻干人用狂犬病疫苗（2BS细胞）生产，安装于成都生物制品研究所有限责任公司（以下简称“成都公司”）219车间三层3-A09房间内。

根据车间使用情况现进行定期再验证，因此所有的再验证活动将按照本方案执行并记录。

  - 目的

本方案的目的是通过风险评估的方法评估冻干机功能/功能单元的关键性，识别出潜在危险及其对产品的影响，并提供文件证据证明冻干机的关键功能/功能单元的有效性能符合国家2010版GMP及WHO的相关要求。

  - 范围

该再验证方案适用于219车间三层3-A09房间冻干机10113115的再验证。

- 部门及职责

方案执行的任务和职责分工列在下面的矩阵图中。

| 任务 | 杰证公司 | 分包装车间 | QA |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案编写 | R | A | A |
| 方案执行 | R | S |  |
| 冻干机SOP |  | A | A |
| 偏差项 | R | S | A |
| 数据结果记录 | R | S |  |
| 方案执行最终审核 | R | A | A |
| 方案总结报告 | R | A | A |

R=负责/A=批准/S=支持

- 缩略语

在下面的表格中规定了本方案中使用的缩略语。

| 缩写 | 定义 |
| --- | --- |
| CDIBP | Chengdu Institute Of Biological Products Co., Ltd 成都生物制品研究所有限责任公司 |
| NMPA | National Medical Products Administration 国家药品监督管理总局 |
| BI | Biological Indicator 生物指示剂 |
| FED | Freeze Dryer 冻干机 |
| GMP | Good Manufacturing Practice 药品生产质量管理规范 |
| HMI | Human Machine Interface 人机交互界面 |
| ISO | International Standards Organization 国际标准化组织 |
| N/A | Non Applicable 不适用 |
| SIP | Sterilize In Place 在线灭菌 |
| QA | Quality Assurance Department 质量保证部 |
| RV | Revalidation 再验证 |
| SOP | Standard Operating Procedure 标准操作程序 |
| WHO | World Health Organization 世界卫生组织 |

- 法规和指南

为编写本方案，参考了以下法规和指南：

中国国家药品监督管理局（NMPA），药品生产质量管理规范（2010年修订），2011年03月

中国国家药品监督管理局（NMPA），药品生产质量管理规范（2010年修订），附录：确认与验证，2015年12月

欧盟药事法规第四卷药品生产质量管理规范，附录15：确认与验证，2015年10月

欧盟药品管理规则 第4卷 药品生产质量管理规范指南（EU GMP），附录1 无菌药品生产-2022年

ICH Q9（R1） 质量风险管理，2023年

中国药典（ChP）2025年版

药品GMP指南-无菌药品 2023年

- 参考文件

编写本方案，参考了以下文件的现行版：

| 文件名称 | 文件编号 |
| --- | --- |
| 验证文件编号程序 | EQMS.PR7.5.2-S003 |
| 偏差管理程序（QMS） | EQMS.MA8.3.0-S009 |
| 变更控制管理程序（QMS） | EQMS.MA8.5.1-S025 |
| 文件管理程序 | EQMS.QM4.2.0-S001 |
| 验证管理程序 | EQMS.PR7.5.2-S020 |
| 验证方案及报告编写审批程序 | EQMS.PR7.5.2-S002 |

- 文件管理规范

记录用笔：

使用黑色签字笔记录。

签名：

被授权的人员才能签署文件。

应签全名，除非文件另有规定。

签名应始终一致。

填写栏目：

所有栏目必须填写。

填写内容与上面栏目相同也应重新填写。

填写栏目内容，应按照实际测试情况，对测试结果使用对勾“√”填写，只能选择一种测试结果填写。

如下：

| 文件名称 | 是否完整可读 |
| --- | --- |
| 再验证方案 | 是 否 |

若有单个栏目不需要填入内容，则在空白处填写英文字母“不适用”的简写“N/A”，表示无此项内容。

若有多个栏目不需要填入内容，应用斜线划掉，签名并注明日期。

|  | 签名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 日期 |  |  |

更改错误：

在错误处划线，填入正确的内容，签名并注明更改日期，确保原先信息仍清晰可识别。示例如下：

记录日期：

年用4位数表示，日和月用2位数表示。

如：2025.02.01，表示2025年2月1号。

使用缩略语：

在术语全称后的括号内注明缩写，然后才可以使用缩写。

书面语及名称：

使用规范的书面语及名称。

文件前后名称要一致。

- 再验证风险评估

本风险评估的目的是应用ICH Q9(R1)（质量风险管理）的原则以及使用失效模式影响分析（FMEA）的风险管理工具，评估确定出冻干机再验证测试所需测试项。

质量风险管理流程

本风险评估使用ICH Q9推荐的质量风险管理流程图来确定冻干机再验证测试所需测试项。但是本风险评估报告关于风险评估部分内容，对于风险控制及质量风险管理程序的输出/结果、风险评审部分，在该报告中能体现部分内容，但并不详细介绍，风险评估的结果将作为冻干机再验证方案的一部分，从该风险评估报告到整个冻干机再验证结束，将一直贯穿着整个流程。

Risk Management Initiating
启动风险管理过程

Risk Identification

风险识别

Risk Communication风险沟通

Risk Analysis

风险分析

Risk Assessment

风险评价

Risk Reduction

风险降低

Risk Acceptance

风险接受

Quality Risk Management Process Output/Result

质量风险管理程序的输出/结果

Event Review

事件评审

Risk Management Tools风险管理工具

Not Acceptable不接受

Risk Control

风险控制

风险评估

9.2.1 风险识别

      - 功能/功能单元的识别：一个在设备/系统中独立的功能，对功能/功能单元以实现一个特定的目标进行定义。

      - 对功能/功能单元的功能/作用进行说明。

9.2.2 风险分析

      - 风险分析是对所关联已经确认了的危害因素进行评估。

      - 对各个功能/功能单元的失效情况进行分析，以确定出所有的潜在危害源。

      - 针对确定的每个潜在危害源进行分析，分析其失效后的最差影响。

      - 明确的描述确认的失效原因，这些原因可能是一个或多个。

9.2.3 风险评价

      - 对设备/系统风险分析确认的危害进行全面的审查以保证能够确定出所有潜在的风险并对其进行评价。

      - 在本文件中风险评估的表达将使用定性的描述，如：“高”以“H”、“中”以“M”，“低”以“L”表示。一个风险的判定依靠风险优先性来定义。

      - 严重性（S）：严重性是衡量危害可能后果的一个指标。在此阶段需要对失效的可能后果进行评估。

低（L）：预期具有较小的负面影响。 可预期所导致的危害具有非常微小到短期的有害影响。

中（M）：预期具有中等的影响。 可预期到其影响具有短期到中期的有害影响。

高（H）：预期将具有非常显著的负面影响。 可预期到其影响具有显著的长期影响和/或可能是灾难性的短期影响。

      - 可能性（P）：发生的可能性是列出可能发生的原因及产生所描述的失效模式的可能性。现有或类似的设计/过程历史资料可用来评估可能性。了解失效发生的可能性，帮助选择适宜的控制方法对所确定的风险进行控制。

低（L）：在产品的生命周期中不太可能发生。

中（M）：在产品的生命周期中有时可能会发生。

高（H）：在产品的生命周期中将会发生几次。

      - 可检测性（D）：可检测性是基于确定的程序控制/检查将产生的原因在失效前预防或消除可能性。

低（L）：缺陷状况的检测被认定为是不太可能的（例如，每发生3次检测到1次以下）。

中（M）：缺陷状况的检测被认定为是合理可能的（例如，每发生2次检测到1次）。

高（H）：缺陷状况的检测被认定为是高度可能的（每次发生均可检测到）。

      - 将把严重性和可能性合在一起来评价风险级别。将采用如下方法来确定风险级别：

| 风险等级 | 可能性低 | 可能性中等 | 可能性高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严重性高 | 风险等级2 | 风险等级1 | 风险等级1 |
| 严重性中 | 风险等级3 | 风险等级2 | 风险等级1 |
| 严重性低 | 风险等级3 | 风险等级3 | 风险等级2 |

      - 在此步将对风险优先性进行评价。 在进行评价之后，将风险级别和可检测性合并到一起来确定整体的风险优先性，通过如下方式对风险优先性进行评价：

| 风险优先性 | 检测可能性低 | 检测可能性中等 | 检测可能性高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险等级1 | 风险优先性高 | 风险优先性高 | 风险优先性中 |
| 风险等级2 | 风险优先性高 | 风险优先性中 | 风险优先性低 |
| 风险等级3 | 风险优先性中 | 风险优先性低 | 风险优先性低 |

      - 评估的目的，是每个功能/功能单元将根据其所执行的功能而确定其最高的风险优先级别。

      - 风险优先性等级为中高级必须确定适宜的验证活动来控制风险。

      - 在给出的措施之后再次对可能性、严重性和可检测性进行评估，得到风险优先性。

      - 制定实施验证活动的责任方及日期。需对验证活动进行评论。

9.2.4 风险评估矩阵

| No. | 功能/功能单元 | 说明/任务 | 失效事件 | 最差情况影响 | S | P | D | RPN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公用系统 | 提供公用介质 | 连接或参数错误 | 影响冻干机运行，影响产品质量 | H | M | M | H |
|  | CIP系统 | 冻干机在线清洗 | 冻干机清洗不干净 | 污染产品 | H | M | M | H |
|  | 板层 | 产品冻干除水分 | 加热、降温控制不稳定/板层不平整 | 产品性状外观不符合要求，水分超标/压塞失败 | H | M | M | H |
|  | 冷阱 | 产品水分收集 | 捕水系统运行失效 | 产品水分超标 | H | M | M | H |
|  | 制冷系统 | 制冷降温 | 制冷冻结失败 | 产品水分超标，外观性状不符合要求 | H | M | M | H |
|  | 真空系统 | 抽真空 | 抽真空失败 | 产品水分超标，外观形状不符合要求 | H | M | M | H |
|  | SIP系统 | 冻干机在线灭菌 | 灭菌不合格 | 产品受微生物污染 | H | M | M | H |
|  | 气体过滤 | 用于进入冻干机内气体的过滤 | 过滤器泄漏 | 过滤效果达不到要求，污染产品 | H | M | M | H |
|  | 控制系统 | 用于设备运行的控制 | 用户权限失控；硬件损坏；软件运行错误；通讯错误 | 非授权用户更改运行参数，设备运行不正常或设备失控，达不到预期效果 | H | L | M | M |
|  | 温度及压力测量系统 | 用于设备内温度/压力测量 | 温度/压力测量失准 | 达不到预期灭菌效果 | H | M | M | H |

9.2.5 风险控制矩阵

| No. | 功能/功能单元 | 失效事件 | RPN | 建议采取的再确认活动 | S | P | D | RPN | 评论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公用系统 | 连接或参数错误 | H | 进行公用工程参数确认 | H | L | H | L | 风险可控 |
|  | CIP系统 | 冻干机清洗不干净 | H | 进行CIP挑战测试 | H | L | H | L | 风险可控 |
|  | 板层 | 加热、降温控制不稳定/板层不平整 | H | 板层温度分布均匀性测试、升温速率及极限温度确认/板层发生重大变更后进行板层平整度验证。 | H | L | H | L | 风险可控 |
|  | 冷阱 | 捕水系统运行失效 | H | 冷凝器降温速率和极限温度确认 设备冷凝系统发生重大变更后进行捕水能力测试。 | H | L | H | L | 风险可控 |
|  | 制冷系统 | 制冷冻结失败 | H | 板层降温速率及极限温度确认 | H | L | H | L | 风险可控 |
|  | 真空系统 | 抽真空失败 | H | 真空抽气速率和极限真空确认、真空泄漏率确认 | H | L | H | L | 风险可控 |
|  | SIP系统 | 灭菌不合格 | H | SIP温度分布和指示剂挑战实验 | H | L | H | L | 风险可控 |
|  | 气体过滤 | 过滤器泄漏 | H | 进行过滤器完整性测试 | H | L | H | L | 风险可控 |
|  | 控制系统 | 用户权限失控；硬件损坏；软件运行错误；通讯错误 | M | 进行计算机化系统审查、用户权限及报警/联锁检查；进行时钟准确度试验 | H | L | H | L | 风险可控 |
|  | 温度及压力测量系统 | 温度/压力测量失准 | H | 进行计量检查 | H | L | H | L | 风险可控 |

9.2.6评估结论

- 再验证风险评估由成都生物制品研究所有限责任公司评估小组执行，评估结论如下：

      - 质量风险管理已被适当的实施；

      - 确定了再验证活动的范围：人员确认、人员培训、SOP确认、测试仪器及系统仪器仪表校准确认、公用系统参数确认、计算机化系统审查、报警/联锁确认、权限确认、审计追踪确认、时钟准确度确认、板层降温速率和极限温度确认、板层升温速率和极限温度确认、冷凝器的降温速率和极限温度确认、真空抽气速率和极限真空确认、真空泄漏率确认、过滤器完整性测试、热电阻前校准确认、SIP循环热分布/生物指示剂挑战测试、板层温度均匀度测试、CIP挑战测试

      - 剩余风险是可接受的。

- 确保性能可持续性改进，建议采取以下监控活动：

对该设备/系统进行日常维护保养；

执行年度质量回顾。

- 持续改进建议：

如该设备/系统出现变更时，需对该设备/系统重新进行风险评估，以保证控制措施的适宜性。

验证安全风险辨识及控制措施

9.3.1 验证安全风险辨识

      - 人员入冻干机内进行布点，属于有限空间作业。

      - 人员在冻干机上进行验证相关工作，存在窒息和跌伤风险。

9.3.2 验证安全风险控制措施

      - 人员进入有限空间开展验证工作时，应按照EQMS.RM6.4.3-S011《作业许可证管理程序》要求，根据通风、检测、评估、危害告知的流程操作，办理EQMS.RM6.4.3-E027《进入有限空间许可证》，并指定作业现场监护人员，控制风险。

年度质量回顾

通过对该设备于上一个验证周期内发生的偏差进行统计、整理，确认本次验证范围：

| 偏差情况统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否发生偏差情况： □是 否 |  |  |  |
| 序号 | 偏差编号 | 偏差事件简述 | 验证内容 |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

测试记录

该部份详细说明了在测试过程中所要进行的检查/核实程序，并且在测试数据清单中界定了验收准则。

应进行以下的检查/核实：

    - 人员确认

    - 人员培训

    - SOP确认

    - 测试仪器及设备仪器仪表校准审核

    - 公用系统参数确认

    - 计算机化系统审查

    - 报警/联锁确认

    - 权限确认

    - 审计追踪确认

    - 时钟准确度确认

    - 板层降温速率和极限温度确认

    - 板层升温速率和极限温度确认

    - 冷凝器降温速率和极限温度确认

    - 真空抽气速率和极限真空确认

    - 真空泄漏率确认

    - 过滤器完整性测试

    - 热电阻前校准确认

    - SIP循环热分布/生物指示剂挑战测试

    - 板层温度均匀度测试

    - CIP挑战测试

    - 热电阻后校准确认

- 设备描述

冻干机10113115的配置可实现整体SIP循环（包括冻干机箱体及过滤器），按照EQMS.PR7.5.10-FP-S379-00 分包装室219车间LYOTK30型冻干机在位灭菌程序的SIP循环；

SIP参数如下：

| 灭菌温度 | 121℃ | 夹套冷却温度 | 30℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 灭菌时间 | 18min | 板层水冷控制温度 | 40℃ |
| 脉动次数 | 2次 | 冷阱降温时间 | 10min |
| 控制压力 | 1.3barG | 板层降温时间 | 10min |
| 预抽空压力 | -0.65barG | 夹套冷却时间 | 20min |
| 蒸汽泄压压力 | 0.05barG | 夹套排水时间 | 5min |
| 系统干燥时间 | 30min | 冷阱水冷控制温度 | 40℃ |
| 参数注释： 灭菌温度：灭菌阶段的温度 灭菌时间：灭菌阶段的时间 脉动次数：蒸汽脉动的次数 控制压力：灭菌阶段保持的压力 预抽空压力：蒸汽脉动阶段抽空的压力 蒸汽泄压压力：蒸汽排汽阶段需要泄压至该压力值 过滤器干燥时间：干燥阶段过滤器系统汽化干燥的时间 系统干燥时间：干燥阶段箱体系统汽化干燥的时间 夹套冷却温度：夹套冷却时冷却水排出温度 板层水冷控制温度：硅油冷却器对板层进行降温时的板层出口温度 冷阱降温时间：冷阱使用压缩机进行降温的时间 板层降温时间：板层使用压缩机进行降温的时间 夹套冷却时间：夹套使用冷却水冷却的时间 夹套排水时间：夹套冷却完毕后的排水时间 - 冷阱水冷控制温度：硅油冷却器对冷阱进行降温时的冷阱硅油出口温度 |  |  |  |

- 再验证测试

- 人员确认

- 目的

确认所有执行本方案的人员已签名。

- 程序

      - 列出所有执行本方案的人员（姓名、公司、部门和职位）。

      - 执行方案人员在签名处使用黑色签字笔书写本人签名及日期。

      - 测试结果填写在测试记录《人员确认》表内。

- 可接受标准

      - 所有执行本方案人员使用黑色签字笔正确书写本人签名及日期。

      - 所有执行本方案的人员（姓名、签名、公司、部门、职位和日期）已记录。

人员培训

- 目的

确认所有测试人员在实施前接受培训，且培训合格。

- 程序

      - 对方案内容，执行步骤，执行过程中的注意事项进行讲解培训。以提问方式确认培训效果。

      - 在测试记录《人员培训》中填入人员培训记录。

- 可接受标准

      - 所有测试人员培训合格。

SOP确认

- 目的

      - 确认所需SOP均为已签批的现行版。

- 程序

      - 在测试记录《SOP确认》中记录冻干机10113115所需要文件名称。

      - 记录文件编号，以及文件批准状态。

      - 测试结果填写在测试记录《SOP确认》表内，如有偏差记录在偏差汇总一览表中。

- 可接受标准

      - 所需SOP均适用且为已签批的现行版。

测试仪器及设备仪器仪表校准确认

- 目的

      - 确认测试用仪器及设备仪器仪表均经过校准，并在有效期内。

      - 确认测试用仪器及设备仪器仪表校准结果满足使用要求。

- 程序

      - 在测试记录《测试仪器及设备仪器仪表校准确认》中记录冻干机10113115再验证测试用仪器仪表名称、编号、型号、用途、是否在校准期内。

      - 对设备仪器仪表进行校准确认，确认在验证过程中设备仪器仪表在校准有效期内。

      - 审核校准数据，确认校准数据是否符合使用要求。

      - 测试结果填写在测试记录《测试仪器及设备仪器仪表校准确认》表内，如有偏差记录在偏差汇总一览表中。

- 可接受标准

      - 测试使用仪器和设备仪器仪表均经过校准，且在有效期内。

      - 测试使用仪器和设备仪器仪表校准数据均满足使用要求。

公用系统参数确认

- 目的

      - 确认冻干机10113115运行需要的公用系统参数满足使用要求。

- 程序

      - 列出运行需要的公用系统及参数。

      - 现场记录公用工程运行参数，检查是否满足使用要求。

      - 测试结果填写在测试记录《公用系统参数确认》表内，如有偏差记录在偏差汇总一览表中。

- 可接受标准

      - 冻干机10113115运行需要的公用系统参数满足使用要求。

计算机化系统审查

- 目的

      - 按照《计算机化系统审查管理程序》EQMS.PR.7.5.2-S115对219车间编号为10113115的冻干机进行计算机系统审查。

- 程序

      - 设备配置审查：审查冻干机设备实际配置与所属计算机化系统配置清单是否一致。

      - 系统安全性审查：审查冻干机所属计算机化系统的操作系统，确认系统进入是否设置有密码，锁屏再次进入系统是否需要重新输入密码，密码是否需要定期更换。

      - 系统权限审查：对冻干机所属计算机化系统的操作权限进行抽查，对不同级别的权限分别抽查1次，确认授权级别和实际操作权限是否一致。

      - 报警功能审查：软件版本是否发生变化，检查报警功能是否能正常触发，软件版本发生变化，需对报警功能进行重新确认。

      - 审计追踪审查：审查冻干机所属计算机化系统审计追踪功能，确认审计追踪功能是否具备、审计追踪功能是否被激活。

      - 运行日志审查：审查冻干机所属计算机化系统运行日志功能，确认运行日志功能是否具备、运行日志功能是否被激活。

      - 数据备份审查：审查冻干机所属计算机化系统数据备份文件是否按计划进行定期备份。

      - 测试结果填写在测试记录《计算机化系统审查》表内，如有偏差记录在偏差汇总一览表中。

- 可接受标准

      - 冻干机10113115所有计算机化系统定期审查项均需按要求记录。

报警/联锁确认

- 目的

      - 确认冻干机的报警/联锁功能可以达到该方案规定的要求。

- 程序

      - 列出报警清单，本确认为再确认，报警清单根据关键工艺参数、关键质量属性及涉及安全的报警进行再确认，如：介质（水、电、气、汽）异常报警，真空度、板层温度类报警，开关门报警、压力报警等。

      - 设置使条件超出标准，确认是否发生报警情况。

      - 对关键报警，使用下面所列的方法之一来产生报警：

制造报警的极限；

使用适当的信号发生器；

断开设备（传感器、光电管、仪表）；

断开或短接信号线（仅对数字信号）；

注：不能以有可能损坏系统的方式触发报警。如果测试过程对设备参数或设备部件的状态进行修改，应在测试完成后恢复参数设置或部件状态。

      - 测试结果填写在测试记录《报警/联锁确认》表内，如有偏差记录在偏差汇总一览表中。

- 可接受标准

      - 当超出标准条件存在时，所有的报警/联锁能正确地产生，设备触发相应的事件。

权限确认

- 目的

      - 确认冻干机10113115的用户权限分配有效。

- 程序

      - 登陆各级用户，测试是否可以进行相应的操作。

      - 测试结果填写在测试记录《权限确认》表内，如有偏差记录在偏差汇总一览表中。

- 可接受标准

      - 冻干机10113115非授权用户无法登陆系统，授权用户可以正常操作设备。

      - 各级别用户的权限与需求保持一致。

审计追踪确认

- 目的

      - 确认用户对设备进行的操作均可以被追踪。

- 程序

      - 通过HMI、上位机检查操作记录及报警记录，审计跟踪信息被正确储存。

      - 进行登录退出、设定或更改参数、报警应答、更改安全（以上为举例）配置等活动。

      - 操作人员活动被正确跟踪，包括开始时间日期、参数值、操作人员ID、结束时间。

      - 测试结果填写在测试记录《审计追踪确认》表内，如有偏差记录在偏差汇总一览表中。

- 可接受标准

      - 用户对设备进行的操作均可以被追踪。

      - 审计跟踪信息被正确记录并储存。

时钟准确度确认

- 目的

      - 确认冻干机10113115时钟工作的精度在要求范围内。

- 程序

      - 获得一只校准过的秒表。

      - 打开冻干机10113115电源，检查HMI和北京时间是否一致，如不一致，将HMI时间与北京时间同步。

      - 目视HMI时钟运行时间，当时钟运行到整分时按下秒表，秒表开始计时。

      - 当HMI计时30分钟时再次按下秒表，计算时间误差。

      - 测试结果填写在测试记录《时钟准确度确认》表内，如有偏差记录在偏差汇总一览表中。

- 可接受标准

      - 当冻干机10113115运行时长为30分钟时，按下秒表，此时读取秒表的运行时间，计算实际运行，运行30分钟时间后秒表时间与触摸屏上显示时间的误差不超3秒。

板层降温速率和极限温度确认

- 目的

      - 确认冻干机10113115板层降温速率和极限温度符合用户要求。

- 程序

      - 条件：冷却水、压缩空气的公共供应正常，冻干机处于常温，箱体已彻底排水；箱体大门关闭，所有阀门处于无周期的正常状态；启动冻干机手动操作模式。

      - 在手动模式下控制板层温度在常温（20℃）；

      - 使板层温度稳定在20℃ 后，将板层温度手动设置为-60.0℃；

      - 当板层入口温度TE-AC21达到-50.0℃ 时（由上位机屏幕上显示），观察并记录此时时间，确认冷却时间，记录温度和时间判断板层温度是否在45分钟内达到-50℃

      - 继续给板层降温，直到板层温度到达-55℃，记录当时硅油入口温度TE-AC21和时间。

      - 测试结果填写在测试记录《板层降温速率和极限温度确认》表内，如有偏差记录在偏差汇总一览表中。

- 可接受标准

      - 板层降温速率：20℃（常温）~ -50℃ ≤45分钟（空载）。

      - 板层最低温度≤-55℃。

板层升温速率和极限温度确认

- 目的

      - 确认冻干机10113115板层升温速率和极限温度符合用户要求。

- 程序

      - 条件：冷却水、压缩空气的公共供应正常，冻干机处于常温，箱体已彻底排水；箱体大门关闭，所有阀门处于无周期的正常状态；启动冻干机手动操作模式。

      - 在手动模式下，板层温度低于-40℃时，启动电加热，记录下当时的时间和温度，当板层入口温度TE-AC21 达到20.0℃ 时（由上位机屏幕上显示），观察并记录将板层温度加热到20℃或以上时，记录下当时的时间和温度，计算出板层升温速率。

      - 继续给板层加热，直到板层温度到达80℃以上，记录温度。

      - 测试结果填写在测试记录《板层升温速率和极限温度确认》表内，如有偏差记录在偏差汇总一览表中。

- 可接受标准

      - 板层升温时间：-40℃ ~ 20℃≤60min（空载）

      - 板层升温速率：≥1.0/min  [（升温后温度-升温前温度）/升温时间]

      - 板层极限温度：≥80℃。

冷凝器降温速率和极限温度确认

- 目的

      - 确认冻干机10113115冷凝器降温速率符合用户要求。

- 程序

      - 条件：冷却水、压缩空气的公共供应正常，冻干机处于常温，箱体已彻底排水；箱体大门关闭，所有阀门处于无周期的正常状态；启动冻干机手动操作模式。

      - 按照冻干机使用标准操作规程操作。在手动操作模式下，控制冷凝器温度（TE-AB03 coil 1 Temperature，TE-AB04 coil 2 Temperature和TE-AB05 coil 3 Temperature）在25℃以上，当温度降至-45℃时或以下时，分别记下时间和温度。

      - 在温度达到-45℃以下时，启动真空泵组，到达极限真空条件下，继续给冷凝器制冷，直到达到-70℃，并记录冷凝器极限温度和当时的时间。

      - 测试结果填写在测试记录《冷凝器降温速率和极限温度确认》表内，如有偏差记录在偏差汇总一览表中。

- 可接受标准

      - 冷凝器降温速率：25℃~ -45℃ ≤30分钟。

      - 冷凝器极限温度≤-70℃。

真空抽气速率和极限真空确认

- 目的

      - 确认冻干机10113115抽气速率和极限真空度符合用户要求。

- 程序

      - 主阀波纹管完整性测试：参照《EQMS.PR7.5.10-FP-S380-02分包装室219车间冻干人用狂犬病疫苗（2BS细胞）冻干程序》文件中的8.7.6进行：用真空机组对主阀波纹管抽空，使PT-AE31泵头真空值从1×105Pa（常压）抽到≤3Pa的时间≤30分钟。

      - 板层波纹管完整性测试：参照《EQMS.PR7.5.10-FP-S380-02分包装室219车间冻干人用狂犬病疫苗（2BS细胞）冻干程序》文件中的8.7.7进行：用真空机组对板层波纹管抽空，使PT-AE31泵头真空值从1×105Pa（常压）抽到≤3Pa的时间≤30分钟。

      - 出料波纹管完整性测试：：参照《EQMS.PR7.5.10-FP-S380-02分包装室219车间冻干人用狂犬病疫苗（2BS细胞）冻干程序》文件中的8.7.8进行：用真空机组对板层波纹管抽空，使PT-AE31泵头真空值从1×105Pa（常压）抽到≤3Pa的时间≤30分钟。

      - 箱体真空抽气速率：确认测试时干燥箱和冷凝器内部是干燥的，在手动控制模式下，在冷凝器温度（某一个冷阱盘管）达到-45℃以下时，开启主阀、真空机组、真空阀PBFV-AE02；测试箱体真空度从1×105Pa（常压）抽到0.03mbar（3Pa）的时间。箱体抽到0.03mbar（3Pa）以下后，继续抽真空，直到抽到极限真空。

      - 测试结果填写在测试记录《真空抽气速率和极限真空确认》表内，如有偏差记录在偏差汇总一览表中。

- 可接受标准

      - 主阀波纹管完整性测试、板层波纹管完整性测试、出料波纹管完整性测试：泵头真空值从1×105Pa（常压）抽到PT-AE31≤3Pa的时间≤30分钟。

      - 箱体真空抽气速率：箱体真空从1×105Pa（常压）抽到0.03mbar（3Pa）的时间≤30分钟。

      - 极限真空：极限真空≤1Pa。

真空泄漏率确认

- 目的

      - 确认冻干机10113115冻干机的泄漏符合要求。

- 程序

      - 打开冻干机门，确认冻干机内部完全干燥；

      - 按照《分包装室219车间冻干人用狂犬病疫苗（2BS细胞）冻干程序，EQMS.PR7.5.10-FP-S380》开启“真空泄漏”模式：运行冻干机箱体泄漏检测；

      - 计算冻干机真空泄漏率，计算方法如下：

Formula/计算公式：Q =△P*V/t

其中：Q：泄漏率；△P：压差（真空度变化值）；P1：初始压力；P2：最终压力；V：腔室体积；t：记录时间

      - 测试结果填写在测试记录《真空泄漏率确认》表内，如有偏差记录在偏差汇总一览表中。

- 可接受标准

      - 冻干机真空泄漏率≤1×10 -3 Pa•m3/sec。

过滤器完整性测试

- 目的

      - 确认安装在冻干机10113115上的过滤器完整性符合要求。

- 程序

      - 需要进行完整性测试的过滤器：

过滤器1（WIT1）：除菌过滤器的冗余过滤器（远离箱体侧），洁净压缩空气或氮气在冻干机上第一次除菌过滤的滤器，用于维持冻干机完整性。

过滤器2（WIT2）：除菌过滤器的主过滤器（近箱体侧），洁净压缩空气或氮气在冻干机上第二次除菌过滤的滤器，用于维持冻干机完整性。

过滤器3（WIT3）：辅助过滤器的预过滤器，进行冻干机自动完整性测试时需要使用洁净压缩空气，洁净压缩空气需通过预过滤器进行除菌过滤。

过滤器4（WIT4）: 辅助过滤器的集水罐呼吸器，用于集水罐与外界环境进行压力平衡的疏水性过滤器系统。

      - 按照《EQMS.PR7.5.10-FP-S377-02分包装室219车间LYOTK30型冻干机WIT控制操作程序》中的“8.7 冻干机手动在线WIT”描述的方法进行测试。

      - 当前有2个过滤器的合格供应商（PALL），（零界）。WIT设置参数如下：
（PALL）过滤器1（WIT1），过滤器2（WIT2）的WIT参数：检测时间900s，检测压力2500mbar，流量≤0.33ml/min。（零界）过滤器1（WIT1），过滤器2（WIT2）的WIT参数：检测时间900s，检测压力2600mbar，流量≤0.76ml/min。
（PALL）过滤器3（WIT3），过滤器4（WIT4）的WIT参数：（PALL）检测时间900s，检测压力2500mbar，流量≤0.16ml/min；（零界）检测时间900s，检测压力2600mbar，流量≤0.38ml/min。

      - 如过滤器完整性在《EQMS.PR7.5.10-FP-S377-02分包装室219车间LYOTK30型冻干机WIT控制操作程序》规定的有效期内，则对过滤器完整性记录及效期进行确认，不需要进行重复测试（本次验证采用SIP前和SIP后每个过滤器分别进行过滤器完整性测试）。

      - 测试结果填写在测试记录《过滤器完整性测试》表内，如有偏差记录在偏差汇总一览表中。

- 可接受标准

      - 除菌过滤器WIT（过滤器1、过滤器2）合格标准：PALL：流量≤0.33ml/min；零界：流量≤0.76ml/min。

      - 辅助过滤器WIT（过滤器3、过滤器4）合格标准：PALL：流量≤0.16ml/min；零界：流量≤0.38ml/min。

热电阻前校准确认

- 目的

      - 确认使用前热电阻探头的准确性。

- 程序

SIP测试前校准

      - 配置温度验证仪和热电阻探头，使用以下参数对热电阻进行前校准：

进行90.0℃的低点校准；

进行140.0℃的高点校准；

进行测试温度121.0℃的校准；

热电阻稳定基准：三分钟0.3℃；

标准铂电阻稳定基准：三分钟0.03℃；

校准的热电阻偏差标准为：三分钟0.3℃。

      - 打印校准报告并附入热电阻前校准确认测试记录中。

      - 测试结果填写在测试记录《热电阻前校准确认》表内，如有偏差记录在偏差汇总一览表中。

板层温度均匀度测试前校准

      - 配置温度验证仪和热电阻探头，使用以下参数对热电阻进行前校准：

进行-55.0℃的低点校准；

进行35.0℃的高点校准；

进行测试温度-10.0℃的校准；

热电阻稳定基准：三分钟0.3℃；

标准铂电阻稳定基准：三分钟0.03℃；

校准的热电阻偏差标准为：三分钟0.3℃。

      - 打印校准报告并附入热电阻前校准确认测试记录中。

      - 测试结果填写在测试记录《热电阻前校准确认》表内，如有偏差记录在偏差汇总一览表中。

- 可接标准

      - 在前校准确认温度下，热电阻读数和参考标准偏差在± 0.3℃内。

SIP循环热分布/生物指示剂挑战测试

- 目的

      - 确认当按照适用SOP操作时，冻干机10113115可以达到该方案规定的性能要求。

- 程序

      - 通过验证孔将热电阻插入冻干机。

      - 按照《腔体布点图》将26个热电偶布点。确认热电偶位置离冻干箱壁、地和顶不少于5cm，不接触冻干箱表面或隔板。

      - 将7根校准过的热电偶按以下布点原则布线：位号30布于过滤器1（TTF-AG01）顶部，位号31布于过滤器2（TTF-AG02）顶部，位号32布于过滤器3（TTF-AG03）顶部, 位号33布于过滤器4（TTF-AG04）顶部, 位号29布于过滤器下端疏水附近，位号28布于冻干箱冷凝器侧排水口附近，位号27布于冻干箱末端疏水附近。

      - 对BI进行合适的编号（原则如下：循环代码+运行次数+序列号），并布置在热电偶附近。

      - 在每次运行中，必须保留作为阳性对照的BI，所有阳性对照样本与用于灭菌暴露程序的BI必须分开保存，并在上面标明“阳性对照”，以及运行号，日期，BI收集人签名。

      - 设置温度验证仪的热电偶数据记录时间间隔为30秒，每30秒对记录的温度数据进行统计分析（最小、最大、波动和平均）。

      - 设置温度验证仪对热电偶的F0 值进行计算。F0 值由以下数值决定：

F0 = ∑10 (T- T0)/Z

Where T= Interval temperature in °C

T0 = 121.1°C

Z Value = 10

      - 同步温度验证仪和冻干机的时钟。

      - 为循环选择或设置合适的冻干机参数，将参数记录在SIP循环参数汇总表中。

      - 在验证仪中输入验证方案号，验证运行号，冻干机循环号和日期。打印一份验证仪的设置报告。

      - 开始验证仪数据记录。

      - 开始SIP循环。

      - 监控循环，记录循环开始，灭菌开始，灭菌结束和循环结束时间，记录其它需要的特殊数据。

      - 当冻干机显示循环进入暴露阶段，从HMI读取腔室压力。记录时间为循环开始时和之后每隔5分钟，直到循环结束。记录压力值。

      - 记录任何在循环中出现的不正常情况和报警。

      - 在循环完成停止后，停止验证仪，打开冻干机的柜门。取回BI和阳性对照样本，进行测试。

      - 取回冻干机图表并将其与验证记录存放。

      - 该测试需要进行连续3次合格的运行。

      - 在最后的确认完成后，对热电偶进行设定点温度的后校准。

      - 在灭菌暴露中，以规定的时间间隔，记录热分布TC的平均温度。

      - 测试结果填写在测试记录《SIP循环热分布/生物指示剂挑战测试》表内，如有偏差记录在偏差汇总一览表中。

- 可接受标准

      - 在该循环的灭菌暴露期，所有热电偶温度大于121.0 ºC。

      - 在灭菌阶段所有的热穿透热电偶的F0 值≥18min。

      - 用于灭菌测试的所有BI的安瓿瓶不得有菌株出现。

      - 阳性对照的安瓿必须有嗜热芽孢杆菌生长出现。

板层温度均匀度测试

- 目的

      - 确认当按照适用SOP操作时，冻干机10113115可以达到该方案规定的性能要求。

- 程序

      - 通过验证孔将热电偶插入冻干机。

      - 按照测试报告20， 热电偶布置图布置热电阻。

      - 设置温度记录仪的热电偶数据记录时间间隔为60秒，每60秒对记录的温度数据进行统计分析（最小、最大、波动）。

      - 同步温度记录仪和冻干机的时钟。

      - 设定冻干机运行程序：-45C板温测试保持常压测试，预平衡期为1.5小时，保持期不小于2小时。-10C、-5C、32C板温测试根据冻干机运行程序进行真空测试，预平衡期均为1.5小时,保持期均为不小于2小时。

      - 开始验证仪数据记录。

      - 开始冻干机循环。

      - 监控循环，从验证仪上记录循环开始，稳定期开始、结束，循环结束和板层温度均匀度测试参数汇总表中指定的数据 。

      - 连续对循环进行测试，记录循环过程中发生的任何偏差和报警。

      - 在循环完成停止后，停止记录仪，打开冻干机的柜门。将冻干机打印和验证记录一起存放。

      - 该测试需要进行3次连续的合格的运行。

      - 测试结果填写在测试记录《板层温度均匀度测试》表内，如有偏差记录在偏差汇总一览表中。

- 可接受标准

      - 在-45℃保持期间，同一板层中温差在±3.0℃之内，所有的板层上的温度在设置温度的±3.0℃内；

      - 在温度(-10℃、-5℃、32℃)保持期间，同一板层中温差在±2.0℃之内，所有的板层上的温度在设置温度的±1.5℃内。

CIP挑战测试

- 目的

      - 确认当按照适用SOP操作时，冻干机10113115可以达到该方案规定的性能要求。

- 程序

      - 挑战用半成品安慰剂，安慰剂各成分的浓度基于狂犬病疫苗半成品和狂犬病疫苗工作种子批半成品来设计，以挑战最难清洗物。填写半成品安慰剂配制记录。如有狂犬病疫苗半成品，可用半成品作为挑战试剂测试。

      - 配制大约50ml的半成品安慰剂/半成品作为挑战试剂（1号、2号冻干机共用）。

      - 将大约20mL的挑战试剂使用在下表， CIP挑战位置描述中规定的每个测试点上。将试剂倾倒在隔板的指定位置上。

| 位号 | CIP挑战位置描述 |
| --- | --- |
|  | 1号隔板（顶层隔板）左前角 |
|  | 2号隔板 中间 |
|  | 3号隔板 右后角 |
|  | 4号隔板 中间 |
|  | 5号隔板 中间 |
|  | 6号隔板 中间 |
|  | 7号隔板 左后角 |
|  | 8号隔板 中间 |
|  | 9号隔板 中间 |
|  | 10号隔板中间 |
|  | 11号隔板（底层）- 右前角 |
|  | 冻干箱壁，上层左前角 |
|  | 冻干箱壁，下层右前角 |
|  | 冻干箱壁，上层右后角 |
|  | 前后室连接位置箱壁 |

      - 使用一个简短的冻干程序冻干挑战试剂，该程序源于冻干工艺。

注意：使用简短的冻干程序是可以接受的，因为冻干箱隔板和挑战试剂之间直接接触，热交换非常有效，而且挑战试剂膜很薄；

      - 在完成该冻干程序后，打开冻干箱，目视确认挑战试剂成冻干形态（糕状）。

      - 将脏物留在冻干箱里至少8小时后开始CIP循环。在CIP循环参数表中记录每次运行残留的脏物；

      - 在CIP循环参数表中记录CIP循环参数；

      - 按照EQMS.PR7.5.10-FP-S378-00分包装室219车间LYOTK30型冻干机在位清洗程序： CIP流程 开始CIP循环；

      - 记录CIP循环的执行情况。

      - 在CIP循环最终清洗阶段，按照以下SOP获取最终清洗水样本。

内毒素样本：按照EQMS.PR7.5.11-QC-S004

生物负载样本：按照EQMS.PR7.5.11-QC-S285

电导率样本：按照EQMS.PR7.5.11-QC-S300

TOC样本：按照EQMS.PR7.5.11-QC-S223

      - 带上无菌手套。注意：如果手套被污染，立即换掉。不要触碰容器边缘或内部污染样本容器。同样确保样本容器不接触酒精或清洗溶液，而且样本溶剂不能接触手套（例如，将手套手指浸入溶剂。）

      - 在该区域的WFI用水点获取阴性对照的清洗样本。

      - 至少将以下信息标注在各个样本容器上。

样本描述

样本ID号

测试名称（如：内毒素）

样本量

取样人/日期

      - 完成CIP循环后，打开冻干箱门，用电筒检查冻干箱。目视确认是否还残留有挑战试剂。在CIP挑战目测结果中记录目视结果。

      - 将最终清洗样本和阴性对照样本提交给QC进行测试。

      - 在清洗测试结果中记录结果。

      - 完成运行后，确保所有残留测试溶液被从冻干机中移除。

      - CIP挑战试验进行一次。

      - 测试结果填写在测试记录《CIP挑战测试》表内，如有偏差记录在偏差汇总一览表中。

- 可接受标准

      - 所有样本必须符合下表测试和验收标准中的验收标准。任何不符合要求的生物负载测试结果将会被提交进行微生物鉴别。

| 测试 | 验收标准 | 测试方法 |
| --- | --- | --- |
| 目视 | 必须目视确认该设备是清洁的，不能有可见的残留物。 | 不适用 |
| 水中微生物总数 | ≤ 10 CFU/100 mL （符合最终清洗水（WFI）的质量）。 | EQMS.PR7.5.11-QC-S285；注射用水和纯化水微生物限制检测程序。 |
| 内毒素 | 0.25 EU/mL | EQMS.PR7.5.11-QC-S004；细菌内毒素检测（凝胶法）操作细则。 |
| 水电导率 | ≤ 1.1 µS/cm @ 20°C | EQMS.PR7.5.11-QC-S300；工艺用水，灭菌注射用水电导率检测程序。 |
| 总有机碳 | 500ppb | EQMS.PR7.5.11-QC-S223；工艺用水总有机碳检测程序。 |

热电阻后校准确认

- 目的

      - 确认使用后热电阻探头的准确性。

- 程序

SIP测试后校准

      - 配置温度验证仪和热电阻探头，使用以下参数对热电阻进行后校准：

进行测试温度121.0℃的确认校准；

热电阻稳定基准：三分钟0.3℃；

标准铂电阻稳定基准：三分钟0.03℃；

校准的热电阻偏差标准为：三分钟0.3℃。

      - 打印校准报告并附入热电阻后校准确认测试记录中。

      - 测试结果填写在测试记录《热电阻后校准确认》表内，如有偏差记录在偏差汇总一览表中。

板层温度均匀度测试后校准

      - 配置温度验证仪和热电阻探头，使用以下参数对热电阻进行前后校准：

进行测试温度-10.0℃的却热校准；

热电阻稳定基准：三分钟0.3℃；

标准铂电阻稳定基准：三分钟0.03℃；

校准的热电阻偏差标准为：三分钟0.3℃。

      - 打印校准报告并附入热电阻后校准确认测试记录中。

      - 测试结果填写在测试记录《热电阻后校准确认》表内，如有偏差记录在偏差汇总一览表中。

- 可接受标准

      - 在后校准确认温度下，热电阻读数和参考标准偏差在± 0.3°C内。

- 偏差处理

偏差项将记录在测试记录《偏差汇总一览表》中，并执行《偏差管理程序（QMS）》EQMS.MA8.3.0-S009。

- 变更控制

如再验证确认中存在变更，需按照《变更控制管理程序（QMS）》文件编号：EQMS.MA8.5.1-S025，进行控制并提交报告，收集变更控制表。

- 支持性附录清单

在支持性附录清单中记录所有对测试记录数据进行支持的各类文件，如：培训记录、校准证书、各种图表等文件。应注明附录编号、名称和页数。

附录编号可遵循附录所属测试记录号码，即所属测试记录1的附录为附录1。如测试记录中仅有一个附录，则以附录所属测试记录编号表示，例如：附录1。如测试记录中包含多个附录，可按顺序进行编号，例如：附录1-1，附录1-2。名称为此附录的名称。页数为此项附录所包含所有页数。

- 测试记录

按照本方案中的测试项目设置，测试记录为：

测试记录1 人员确认

| 目的 | 记录执行和检查方案的人员的签名。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 | 列出所有执行本方案的人员（姓名、公司、职位）。 执行方案人员在签名处使用黑色签字笔书写本人签名及日期。 |  |  |  |  |
| 可接受标准 | 所有执行本方案人员使用黑色签字笔正确书写本人签名及日期。 所有执行本方案的人员（姓名、公司、职位、签名和日期）已记录。 |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 签名 | 公司 | 职务 | 日期 |

测试记录2 人员培训

| 目的 | 确认所有测试人员在实施前接受培训，且培训合格。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 | 对方案内容，执行步骤，执行过程中的注意事项进行讲解培训。以提问方式确认培训效果。 |  |  |  |  |  |
| 可接受标准 | 所有测试人员培训合格。 |  |  |  |  |  |
| 培训内容 |  |  |  |  |  |  |
| 培训日期： |  |  | 培训地点： |  | 培训人： |  |
| 受训人 |  | 职位 |  | 培训是否合格 |  | 确认人签字/日期 |
|  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  |  |

测试记录3 SOP确认

| 目的 |  | 确认所需SOP均为已签批的现行版。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 |  | 在测试记录《SOP确认》中记录冻干机10113115再验证所需要文件名称。 记录文件编号，以及文件批准状态。 |  |  |  |  |
| 可接受标准 |  | 所需SOP均适用且为已签批的现行版。 |  |  |  |  |
| 序号 | 文件名称 |  | 文件编号 | 是否存在 | 是否为最新版本 | 文件状态 |
| 1 |  |  |  | □是 □否 | □是 □否 | □已批准 □草稿 |
| 2 |  |  |  | □是 □否 | □是 □否 | □已批准 □草稿 |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |

测试记录4 测试仪器及设备仪器仪表校准确认

Page _____ of _____

| 目的 |  | 确认测试用仪器及设备仪器仪表均经过校准，并在有效期内。 确认测试用仪器及设备仪器仪表校准结果满足使用要求。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 |  | 参见11.4，如有需要可加页。 |  |  |  |  |
| 可接受标准 |  | 测试用仪器及设备仪器仪表均经过校准，且在有效期内。 测试用仪器及设备仪器仪表的校准数据均满足使用要求。 |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器描述 | 仪器编号 | 用途 | 校准日期 | 下次校准日期 | 校准结果是否符合使用要求 |
|  |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  |  |  |  |  | 是 否 |
| 设备仪器仪表校准确认 |  |  |  |  | 是否在有效期内 |  |
| 对设备仪器仪表进行校准确认，确认在验证过程中设备仪器仪表在校准有效期内。 |  |  |  |  | 是 否 |  |
| 判定标准 |  |  |  |  | 判定结果 |  |
| 所有再验证测试用仪器仪表均经过校验，且在校准有效期内。 |  |  |  |  | 合格 不合格 |  |
| 所有设备仪器仪表均经过校准，且在有效期内。 |  |  |  |  | 合格 不合格 |  |
| 测试用仪器及设备仪器仪表的校准数据均满足使用要求。 |  |  |  |  | 合格 不合格 |  |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |

测试记录5 公用系统参数确认

| 目的 |  | 确认冻干机10113115运行需要的公用系统参数满足使用要求。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 |  | 列出运行需要的公用系统及参数。 现场记录公用系统运行参数，检查是否满足使用要求。 |  |  |
| 可接受标准 |  | 冻干机10113115运行需要的公用系统参数满足使用要求。 |  |  |
| 序号 | 连接的公用系统 | 使用要求 | 实际情况 | 结果 |
|  | 电 | 380V |  | 合格 不合格 |
|  | 冷冻水 | 0.10-0.45（MPa ） |  | 合格 不合格 |
|  | 洁净压缩空气 （动力） | 0.55-0.75（MPa ） |  | 合格 不合格 |
|  | 洁净压缩空气 （工艺） | 0.10-0.40（MPa ） |  | 合格 不合格 |
|  | 纯蒸汽 | 2.5-3.5（bar ） |  | 合格 不合格 |
|  | 特气 （氮气） | 已正常连接 |  | 合格 不合格 |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |

测试记录6 计算机化系统审查

| 目的 | 按照《计算机化系统审查管理程序》EQMS.PR.7.5.2-S115对219车间编号为10113115的冻干机进行计算机系统审查。 |
| --- | --- |
| 程序 | 设备配置审查：审查冻干机设备实际配置与所属计算机化系统配置清单是否一致。 系统安全性审查：审查冻干机所属计算机化系统的操作系统，确认系统进入是否设置有密码，锁屏再次进入系统是否需要重新输入密码，密码是否需要定期更换。 系统权限审查：对冻干机所属计算机化系统的操作权限进行抽查，对不同级别的权限分别抽查1次，确认授权级别和实际操作权限是否一致。 报警功能审查：软件版本是否发生变化，检查报警功能是否能正常触发，软件版本发生变化，需对报警功能进行重新确认。 审计追踪审查：审查冻干机所属计算机化系统审计追踪功能，确认审计追踪功能是否具备、审计追踪功能是否被激活。 运行日志审查：审查冻干机所属计算机化系统运行日志功能，确认运行日志功能是否具备、运行日志功能是否被激活。 数据备份审查：审查冻干机所属计算机化系统数据备份文件是否按计划进行定期备份。 |
| 可接受标准 | 冻干机10113115所有计算机化系统定期审查项均需按要求记录。 |

测试记录6（续）

| 序号 | 审查项目 | 测试程序 |  |  |  |  | 可接受标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备配置审查 | 冻干机设备实际配置与所属计算机化系统配置清单是否一致。 |  |  |  |  | 冻干机设备实际配置与所属计算机化系统配置清单保持一致。 | 文件名称及编号： □合格 □不合格 |
| 2 | 系统安全性审查 | 冻干机所属计算机化系统的操作系统，进入是否设置有密码。 |  |  |  |  | 计算机化系统的操作系统进入设置有密码 | □合格 □不合格 |
|  |  | 系统界面锁屏再次进入系统是否需要重新输入密码，密码再次输入间隔时长： ， 密码是否需要定期更换，定期更换频次： 。 |  |  |  |  | 系统界面锁屏再次进入系统需要重新输入密码，密码再次输入间隔时长已被记录，密码需要定期更换，定期更换频次已被记录 | □合格 □不合格 |
| 3 | 系统权限审查 | 内容 | 1次抽查 | 2次抽查 | 3次抽查 | 4次抽查 | 系统权限审查已按程序要求执行，授权级别和实际操作权限一致（4次抽查不同级别权限） | 文件名称及编号： □合格 □不合格 |
|  |  | 用户名（ID）及员工姓名 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 授权级别 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作权限 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （如为可配置权限）是否与文件中记录的权限配置一致 | □一致 □不一致 | □一致 □不一致 | □一致 □不一致 | □一致 □不一致 |  |  |
| 4 | 报警功能审查 | 软件版本是否发生变化，检查报警功能是否能正常触发，软件版本发生变化，需对报警功能进行重新确认。 |  |  |  |  | 软件版本未发生发生变化，报警功能可以正常触发。 | □合格 □不合格 |
| 5 | 审计追踪审查 | 审查冻干机所属计算机化系统审计追踪功能，确认审计追踪功能是否具备、审计追踪功能是否被激活。 |  |  |  |  | 具备审计追踪功能、审计追踪功能已被激活。 | □合格 □不合格 |
| 6 | 运行日志审查 | 审查冻干机所属计算机化系统运行日志功能，运行日志功能是否被激活。 |  |  |  |  | 具备运行日志功能，运行日志功能已被激活。 | □合格 □不合格 |
| 7 | 数据备份审查 | 审查系统数据备份文件是否按计划进行定期备份。 |  |  |  |  | 系统数据备份文件按照周期进行备份。 | 文件名称及编号： □合格 □不合格 |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测试记录7 报警/联锁确认

| 目的 | 确认冻干机的报警/联锁功能可以达到该方案规定的要求。 |
| --- | --- |
| 程序 | 列出报警清单，本确认为再确认，报警清单根据关键工艺参数、关键质量属性及涉及安全的报警进行再确认，如：介质（水、电、气、汽）异常报警，真空度、板层温度类报警，开关门报警、压力报警等。 设置使条件超出标准，确认是否发生报警情况。 对关键报警，使用下面所列的方法之一来产生报警： 制造报警的极限； 使用适当的信号发生器； 断开设备（传感器、光电管、仪表）； 断开或短接信号线（仅对数字信号）； 注：不能以有可能损坏系统的方式触发报警。如果测试过程对设备参数或设备部件的状态进行修改，应在测试完成后恢复参数设置或部件状态。 |
| 可接受标准 | 当超出标准条件存在时，所有的报警/联锁能正确地产生，设备触发相应的事件。 |

测试记录7 （续）

| 序号 | 报警/联锁项目 | 测试程序/触发 | 可接受标准/响应 | 结果 | 确认人签字/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大门联锁确认 | 箱门处于打开位置，尝试启动冻干周期程序，显示大门开启状态无法进行冻干启动 | 大门开启状态无法进行冻干启动 | □合格 □不合格 |  |
|  | 主电源故障 | 断开电源 | 当报警产生，PLC 输出被锁定，不能开始新的控制。设备停止运行，亮红灯警示。 | □合格 □不合格 |  |
|  | 板层温度超出范围 | 控温时板层温度超出设定范围 | 报警灯红灯亮、蜂鸣器响； 报警信息在上位机上显示。 | □合格 □不合格 |  |
|  | 板层温度低出范围 | 控温时板层温度低于设定范围 | 报警灯红灯亮、蜂鸣器响； 报警信息在上位机上显示。 | □合格 □不合格 |  |
|  | 液压站故障 | 模拟过载信号或反馈信号错误 | 报警灯红灯亮、蜂鸣器响； 报警信息在上位机上显示。 | □合格 □不合格 |  |
|  | 急停故障 | 按下紧急停止按钮 | 报警灯红灯亮、蜂鸣器响； 报警信息在上位机上显示。 | □合格 □不合格 |  |
|  | 压缩空气压力过低报警 | 关闭压缩空气，使压缩空气的压力低于限值 | 报警产生后，报警将被锁存，设备停止运行，亮红灯警示。 | □合格 □不合格 |  |
|  | 箱体真空报警故障 | 抽真空时箱体真空高出预警值 | 报警产生后，报警将被锁存，设备停止运行，亮红灯警示。 | □合格 □不合格 |  |
|  | 箱体真空过低故障 | 执行真空控制的任意时刻，箱体真空度<控制真空度低限持续5 分钟 | 报警灯红灯亮、蜂鸣器响； 报警信息在上位机上显示。 | □合格 □不合格 |  |
|  | 当前冻干步骤超时 | 在冻干周期的预冻步骤和干燥步骤，当实际运行时间超过设定时间（设定时间大于理论时间）或实际运行时间超过理论时间 （设定时间小于理论时间）时，当前步骤超时报警出现。 | 报警灯红灯亮、蜂鸣器响；报警信息在上位机上显示。 | □合格 □不合格 |  |
|  | 出料推杆密封故障报警 | 当出料推杆充气密封阀打开，但 充气密封的压力未达到设定值 时，该报警产生。 | 报警灯红灯亮、蜂鸣器响；报警信息在上位机上显示。 | □合格 □不合格 |  |
|  | 小门锁定故障 | 当小门充气密封阀打开，小门锁 定压力开关未指示锁定时，报警 产生 | 报警灯红灯亮、蜂鸣器响；报警信息在上位机上显示。 | □合格 □不合格 |  |
|  | 压缩机1/2/3故障 | 模拟过载信号或反馈信号错误 | 报警灯红灯亮、蜂鸣器响；报警信息在上位机上显示。 | □合格 □不合格 |  |
|  | 循环泵1/2/3/4故障 | 模拟过载信号或反馈信号错误 | 报警灯红灯亮、蜂鸣器响；报警信息在上位机上显示。 | □合格 □不合格 |  |
|  | 加热器1/2故障 | 模拟过载信号或反馈信号错误 | 报警灯红灯亮、蜂鸣器响；报警信息在上位机上显示。 | □合格 □不合格 |  |
|  | 真空泵1/2故障 | 模拟过载信号或反馈信号错误 | 报警灯红灯亮、蜂鸣器响；报警信息在上位机上显示。 | □合格 □不合格 |  |
|  | 罗茨泵1/2故障 | 模拟过载信号或反馈信号错误 | 报警灯亮，蜂鸣器响 | □合格 □不合格 |  |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |

测试记录8 权限确认

| 权限名称 | 权限内容说明 | 操作员 | 主管 | 维修 | 管理员 | 结果 | 确认人签字/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制画面切换 | 通过点击按钮，在不同功能画面中（功能画面包含模式选择、手动功能、板层控制、小门控制、进出料控制）进行切换 | Yes | Yes | Yes | No | □合格 □不合格 |  |
| 启动手动/自动/半自动模式 | 启动手动或自动或半自动模式，进行生产作业 | Yes | No | Yes | No | □合格 □不合格 |  |
| 下载配方 | 下载冻干机控制软件中已经完成创建的配方 | Yes | Yes | Yes | No | □合格 □不合格 |  |
| 查看配方 | 查看冻干机控制软件中已经完成创建的配方 | Yes | Yes | Yes | No | □合格 □不合格 |  |
| 查看参数 | 查看冻干机控制软件中设置的参数 | Yes | Yes | Yes | No | □合格 □不合格 |  |
| 查看数据 | 查看数据包括配方显示（生产过程中所使用的配方）、数据显示、曲线显示、报警显示、审计追踪显示、统计表显示等，即可按批次或时间查阅上述数据信息 | Yes | Yes | Yes | No | □合格 □不合格 |  |
| 确认报警 | 在主画面报警模块或报警功能模块中对已经监测到的报警信息进行消警、报警确认操作 | Yes | Yes | Yes | No | □合格 □不合格 |  |
| CIP站操作 | 启动CIP站操作模式，进行生产作业（仅编号为10113115的1号冻干机具有该功能） | Yes | No | Yes | No | □合格 □不合格 |  |
| 冻干手动参数控制 | 冻干手动参数控制：用于非生产状态的冻干机准备阶段，通过参数设置和控制对冻干机进行处理使其满足生产使用状态，可控制参数包括板层控制温度、加热时间（控温时间小时、控温时间分钟）、温度高偏差、温度低偏差、预放气压力、控制真空高偏差、控制真空低偏差、控制真空预警、控制真空报警、控制真空设定值 | Yes | Yes | Yes | No | □合格 □不合格 |  |
| 修改参数 | 修改冻干机控制软件中已经设置的参数 | No | Yes | Yes | No | □合格 □不合格 |  |
| 创建配方 | 在冻干机控制软件中创建一个自动冻干程序（配方） | No | Yes | Yes | No | □合格 □不合格 |  |
| 修改配方 | 在冻干机控制软件中修改已经创建完成的自动冻干程序（配方） | No | Yes | Yes | No | □合格 □不合格 |  |
| 激活/失活配方 | 根据使用需求激活/失活设备中已经存在的配方 | No | Yes | Yes | No | □合格 □不合格 |  |
| 连接/断开历史数据 | 连接/断开已经自动备份的历史数据文件夹 | Yes | Yes | Yes | No | □合格 □不合格 |  |
| 关机 | 关闭冻干机远程控制电脑 | Yes | Yes | No | No | □合格 □不合格 |  |
| PID调节 | 进入PID调节界面，调整PID控制参数 | No | No | Yes | No | □合格 □不合格 |  |
| I/O管理 | 进入I/O管理界面，查看、修改I/O信息 | No | No | Yes | No | □合格 □不合格 |  |
| 通讯 | 进入通讯界面，进行通讯测试 | No | No | Yes | No | □合格 □不合格 |  |
| 数据备份 | 对冻干机产生的历史数据进行备份 | No | No | Yes | No | □合格 □不合格 |  |
| 系统配置 | 进入系统配置画面，查看内存、磁盘、CPU利用率、软件信息、语言选择、文件选择、文件操作 | No | No | Yes | No | □合格 □不合格 |  |
| 用户管理 | 在冻干机控制软件中新建、修改、解锁用户账户，对用户账户更改密码、更改权限组 | No | No | No | Yes | □合格 □不合格 |  |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |  |

测试记录9 审计追踪确认

| 目的 | 确认用户对设备进行的操作均可以被追踪。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 | 通过HMI、上位机检查操作记录及报警记录，审计跟踪信息被正确储存。 进行登录退出、设定或更改参数、报警应答、更改安全（以上为举例）配置等活动。 操作人员活动被正确跟踪，包括开始时间日期、参数值、操作人员ID、结束时间。 |  |  |  |  |
| 可接收标准 | 用户对设备进行的操作均可以被追踪。 审计跟踪信息被正确记录并储存。 |  |  |  |  |
| 检查项目 |  | 测试结果 | 可接受标准 | 结果 | 确认人签字/日期 |
| 进行登录退出、设定或更改参数、报警应答、更改安全（以上为举例）配置等活动。 |  |  | 操作人员活动被正确跟踪，包括开始时间日期、参数值、操作人员ID、结束时间。 | □合格 □不合格 |  |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |

测试记录10 时钟准确度确认

| 目的 |  |  |  | 确认冻干机10113115时钟工作的精度在要求范围内。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 |  |  |  | 获得一只校准过的秒表。 打开冻干机10113115电源，检查HMI和北京时间是否一致，如不一致，将HMI时间与北京时间同步。 目视HMI时钟运行时间，当时钟运行到整分时按下秒表，秒表开始计时。 当HMI计时30分钟时再次按下秒表，计算时间误差。 |  |  |  |  |
| 可接受标准 |  |  |  | 运行30分钟时间后秒表时间与触摸屏上显示时间的误差不超3秒。 |  |  |  |  |
| 北京时间 |  | HMI显示时间 |  | 误差 |  | 可接受标准 |  | 结果 |
|  |  |  |  |  |  | 误差0秒 |  | □合格 □不合格 |
| 设备名称 | 开始时间 |  | 结束时间 |  | 时间总计 | 误差 | 可接受标准 | 结果 |
| HMI |  |  |  |  |  |  | 误差≤±3秒 | □合格 □不合格 |
| 秒表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测试记录11 板层降温速率和极限温度确认

| 目的 | 确认冻干机10113115板层降温速率和极限温度符合用户要求。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 | 条件：冷却水、压缩空气的公共供应正常，冻干机处于常温，箱体已彻底排水；箱体大门关闭，所有阀门处于无周期的正常状态；启动冻干机手动操作模式。 在手动模式下控制板层温度在常温（20℃）； 使板层温度稳定在20℃ 后，将板层温度手动设置为-60.0℃； 当板层入口温度TE-AC21达到-50.0℃ 时（由上位机屏幕上显示），观察并记录此时时间，确认冷却时间，记录温度和时间判断板层温度是否在45分钟内达到-50℃ 继续给板层降温，直到板层温度到达-55℃，记录当时硅油入口温度TE-AC21和时间。 |  |  |  |  |  |  |
| 可接受标准 | 板层降温速率：常温（20℃）~ -50℃≤45分钟（空载）。 板层最低温度≤-55℃。 |  |  |  |  |  |  |
| 测试项目 |  | 温度传感器编号 | 温度 |  | 时间 | 结果 | 确认人签字/日期 |
| 降温开始 |  | TE-AC21 （板层入口温度） |  |  |  | N/A |  |
| 降温结束 |  | TE-AC21 （板层入口温度） |  |  |  | N/A |  |
| 从常温（约20℃）降温至-50℃的时间为： 分钟 |  |  |  |  |  |  |  |
| 板层降温速率 [（降温前温度-降温后温度）/降温时间] |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 板层最低温度 |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |  |

测试记录12 板层升温速率和极限温度确认

| 目的 |  | 确认冻干机10113115板层升温速率和极限温度符合用户要求。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 |  | 条件：冷却水、压缩空气的公共供应正常，冻干机处于常温，箱体已彻底排水；箱体大门关闭，所有阀门处于无周期的正常状态；启动冻干机手动操作模式。 在手动模式下，板层温度低于-40℃时，启动电加热，记录下当时的时间和温度，当板层入口温度TE-AC21 达到20.0℃ 时（由上位机屏幕上显示），观察并记录将板层温度加热到20℃或以上时，记录下当时的时间和温度，计算出板层升温速率。 继续给板层加热，直到板层温度到达80℃以上，记录温度。 |  |  |  |  |  |
| 可接受标准 |  | 板层升温时间：-40℃ ~ 20℃≤60min（空载） 板层升温速率：≥1.0/min [（升温后温度-升温前温度）/升温时间] 板层极限温度：≥80℃ |  |  |  |  |  |
| 测试项目 | 温度传感器编号 |  |  | 温度 | 时间 | 结果 | 确认人签字/日期 |
| 升温开始 | TE-AC21 （板层入口温度） |  |  |  |  | N/A |  |
| 升温结束 | TE-AC21 （板层入口温度） |  |  |  |  | N/A |  |
| 从约-40℃升温至20℃的时间为： Min : Sec（分钟：秒） |  |  |  |  |  |  |  |
| 板层升温速率 |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 板层最高温度 |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |  |

测试记录13 冷凝器降温速率和极限温度确认

| 目的 | 确认冻干机10113115冷凝器降温速率符合用户要求。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 | 条件：冷却水、压缩空气的公共供应正常，冻干机处于常温，箱体已彻底排水；箱体大门关闭，所有阀门处于无周期的正常状态；启动冻干机手动操作模式。 按照冻干机使用标准操作规程操作。在手动操作模式下，控制冷凝器温度（TE-AB03 coil 1 Temperature，TE-AB04 coil 2 Temperature和TE-AB05 coil 3 Temperature）在25℃以上，当温度降至-45℃时或以下时，分别记下时间和温度。 在温度达到-45℃以下时，启动真空泵组，到达极限真空条件下，继续给冷凝器制冷，直到达到-70℃，并记录冷凝器极限温度和当时的时间。 |  |  |  |  |
| 可接受标准 | 冷凝器降温速率：25℃ ~ -45℃ ≤30分钟。 冷凝器极限温度：≤-70℃。 |  |  |  |  |
| 测试项目 | 温度传感器编号 | 温度 | 时间 | 结果 | 确认人签字/日期 |
| 降温开始 | TE-AB03（coil 1） |  |  | N/A |  |
|  | TE-AB04（coil 2） |  |  |  |  |
|  | TE-AB05（coil 3） |  |  |  |  |
| 降温结束 | TE-AB03（coil 1） |  |  | N/A |  |
|  | TE-AB04（coil 2） |  |  |  |  |
|  | TE-AB05（coil 3） |  |  |  |  |
| 从常温（约25℃）降温至-45℃的时间为： min : sec（分钟：秒） |  |  |  |  |  |
| 冷凝器降温速率 | TE-AB03（coil 1） |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | TE-AB04（coil 2） |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | TE-AB05（coil 3） |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 冷凝器最低温度 | TE-AB03（coil 1） |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | TE-AB04（coil 2） |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | TE-AB05（coil 3） |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |

测试记录14 真空抽气速率和极限真空确认

| 目的 | 确认冻干机10113115抽气速率和极限真空度符合用户要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 | 主阀波纹管完整性测试：参照《EQMS.PR7.5.10-FP-S380-02分包装室219车间冻干人用狂犬病疫苗（2BS细胞）冻干程序》文件中的8.7.6进行：用真空机组对主阀波纹管抽空，使PT-AE31泵头真空值从1×105Pa（常压）抽到≤3Pa的时间≤30分钟。 板层波纹管完整性测试：参照《EQMS.PR7.5.10-FP-S380-02分包装室219车间冻干人用狂犬病疫苗（2BS细胞）冻干程序》文件中的8.7.7进行：用真空机组对板层波纹管抽空，使PT-AE31泵头真空值从1×105Pa（常压）抽到≤3Pa的时间≤30分钟。 出料波纹管完整性测试：：参照《EQMS.PR7.5.10-FP-S380-02分包装室219车间冻干人用狂犬病疫苗（2BS细胞）冻干程序》文件中的8.7.8进行：用真空机组对板层波纹管抽空，使PT-AE31泵头真空值从1×105Pa（常压）抽到≤3Pa的时间≤30分钟。 箱体真空抽气速率：确认测试时干燥箱和冷凝器内部是干燥的，在手动控制模式下，在冷凝器温度（某一个冷阱盘管）达到-45℃以下时，开启主阀、真空机组、真空阀PBFV-AE02；测试箱体真空度从1×105Pa（常压）抽到0.03mbar（3Pa）的时间。箱体抽到0.03mbar（3Pa）以下后，继续抽真空，直到抽到极限真空。 |  |  |  |  |  |
| 可接收标准 | 主阀波纹管完整性测试、板层波纹管完整性测试、出料波纹管完整性测试：泵头真空值从1×105Pa（常压）抽到PT-AE31≤3Pa的时间≤30分钟。 箱体真空抽气速率：箱体真空从1×105Pa（常压）抽到0.03mbar（3Pa）的时间≤30分钟。 极限真空：极限真空≤1Pa。 |  |  |  |  |  |
| 测试项目 |  | 起始压力/时间 | 结束压力/时间 | 标准 | 结果 |  |
| 主阀波纹管完整性测试 |  |  |  | 主阀波纹管完整性测试、板层波纹管完整性测试、出料波纹管完整性测试：泵头真空值从1×105Pa（常压）抽到PT-AE31≤3Pa的时间≤30分钟。 箱体真空从1×105Pa（常压）抽到0.03mbar（3Pa）的时间≤30分钟。 | □合格 □不合格 |  |
| 板层波纹管完整性测试 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 出料波纹管完整性测试 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 箱体真空测试 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 箱体抽气速率 |  |  |  |  |  |  |
| 极限真空度 |  |  |  | ≤1Pa |  | □合格 □不合格 |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |

测试记录15 真空泄漏率确认

| 目的 | 确认冻干机10113115冻干机的泄漏符合要求。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 | 打开冻干机门，确认冻干机内部完全干燥； 按照《分包装室219车间冻干人用狂犬病疫苗（2BS细胞）冻干程序，EQMS.PR7.5.10-FP-S380》开启“真空泄漏”模式：运行冻干机箱体泄漏检测； 计算冻干机真空泄漏率，计算方法如下： Formula/计算公式：Q =△P*V/t 其中：Q：泄漏率；△P：压差（真空度变化值）；P1：初始压力；P2：最终压力；V：腔室体积；t：记录时间 |  |  |  |  |
| 可接收标准 | 冻干机真空泄漏率≤1*10-3 Pa•m3/sec。 |  |  |  |  |
| 测试项目 | 真空度 |  | 时间 | 结果 | 确认人签字/日期 |
| 开始 |  |  |  | N/A |  |
| 结束 |  |  |  | N/A |  |
| 腔体体积 |  | 真空泄漏率 |  | □合格 □不合格 |  |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |

测试记录16 过滤器完整性测试

| 目的 |  |  | 确认安装在冻干机10113115上的过滤器的完整性符合要求。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 |  |  | 按照11.16节进行。 |  |  |  |  |  |
| 可接受标准 |  |  | 除菌过滤器WIT（过滤器1、过滤器2）合格标准：PALL：流量≤0.33ml/min；零界：流量≤0.76ml/m。 辅助过滤器WIT（过滤器3、过滤器4）合格标准：PALL：流量≤0.16ml/min；零界：流量≤0.38ml/min。 |  |  |  |  |  |
| 过滤器编号 | 滤芯编号 | 厂家 |  | 阶段 | 检查项目 | 测试结果（ml/min） | 可接受标准（ml/min） | 结果 |
| 过滤器1 |  |  |  | □SIP前 □SIP后 | 流量 |  | ≤0.33（PALL） ≤0.76（零界） | □合格 □不合格 |
| 过滤器1 |  |  |  | □SIP前 □SIP后 | 流量 |  |  | □合格 □不合格 |
| 过滤器2 |  |  |  | □SIP前 □SIP后 | 流量 |  |  | □合格 □不合格 |
| 过滤器2 |  |  |  | □SIP前 □SIP后 | 流量 |  |  | □合格 □不合格 |
| 过滤器3 |  |  |  | □SIP前 □SIP后 | 流量 |  | ≤0.16（PALL） ≤0.38（零界） | □合格 □不合格 |
| 过滤器3 |  |  |  | □SIP前 □SIP后 | 流量 |  |  | □合格 □不合格 |
| 过滤器4 |  |  |  | □SIP前 □SIP后 | 流量 |  |  | □合格 □不合格 |
| 过滤器4 |  |  |  | □SIP前 □SIP后 | 流量 |  |  | □合格 □不合格 |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测试记录17 热电阻前校准确认

| 目的 | 确认使用前热电阻探头的准确性。 |
| --- | --- |
| 程序 | SIP测试前校准 配置温度数据验证仪和热电阻探头，使用以下参数对热电阻进行前校准： 进行90.0°C的低点校准 进行140.0°C的高点校准 进行121.0 °C点的确认 热电阻稳定基准：三分钟0.3°C 标准铂电阻稳定基准：三分钟0.03°C 校准的热电阻偏差标准：三分钟0.3 °C 打印校准报告并附入热电阻前校准确认测试记录中。 板层温度均匀度测试前校准 配置温度验证仪和热电阻探头，使用以下参数对热电阻进行前校准： 进行-55.0°C的低点校准 进行35.0°C的高点校准 进行-10.0°C点的确认 热电阻稳定基准：三分钟0.3°C 标准铂电阻稳定基准：三分钟0.03°C 校准的热电阻偏差标准：三分钟0.3 °C 打印校准报告并附入热电阻前校准确认测试记录中。 |
| 可接受标准 | 在前校准确认温度下，热电阻读数和参考标准偏差在± 0.3℃内。 |

测试记录17（续）

Page _____ of ____

| 热电偶前校准用途 | □SIP测试 □板层温度均匀度测试 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 步骤 | 规定（℃） | 实际值（℃） | 结果 |
| 记录校准低温度。 |  |  | □合格 □不合格 |
| 记录在低点校准温度，与参考标准器的最大偏差。 | ±0.3 |  | □合格 □不合格 |
| 记录高点校准温度。 |  |  | □合格 □不合格 |
| 记录在高点校准温度，与参考标准器的最大偏差。 | ±0.3 |  | □合格 □不合格 |
| 记录校准确认温度。 |  |  | □合格 □不合格 |
| 记录在校准确认温度，与参考标准器的最大偏差。 | ±0.3 |  | □合格 □不合格 |
| 校准报告已附到验证报告。 | 是 | □ 是 □ 否 | □合格 □不合格 |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |

测试记录18 SIP循环热分布/生物指示剂挑战测试

腔体布点图-平面图

俯视图                                   前视图

腔体布点图-立体图

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

25

1666

1

5

6

7

8

9

2

26

1766

1866

1966

206

2366

2166

2266

27

24

29

28

布点说明：

点位1~点位5（橙色点位）：1号隔板均匀分布。

点位6~点位10（绿色点位）：6号隔板均匀分布。

点位11~点位15（紫色点位）：11号隔板均匀分布。

点位16~点位23（蓝色点位）：冻干机箱体空间均匀分布，包括中间及角落；

点位24~点位29（红色点位）：冻干机SIP可能冷点。SIP可能冷点包括门中心、排水口、冷凝器侧、末端疏水。点位24：排水口，点位25：门中心位置，点位26：蘑菇阀-冷凝器侧，点位27-29：排水口及末端疏水处，以上可能为冻干机SIP冷点。

过滤器布置示意图

30~33号点位为过滤器顶部。

测试记录18（续）

| 目的 | 确认当按照适用SOP操作时，冻干机10113115可以达到该方案规定的性能要求。 |
| --- | --- |
| 程序 | 通过验证孔将热电偶插入冻干机。 按照《腔体布点图 》将26个热电阻探头布点。确认热电偶位置离冻干箱壁、地和顶不少于5cm，不接触冻干箱表面或隔板。 将7根校准过的热电阻探头按以下布点原则布线： 位号30布于过滤器1（TTF-AG01）顶部，位号31布于过滤器2（TTF-AG02）顶部，位号32布于过滤器3（TTF-AG03）顶部, 位号33布于过滤器4（TTF-AG04）顶部, 位号29布于过滤器下端疏水附近，位号28布于冻干箱冷凝器侧排水口附近，位号27布于冻干箱末端疏水附近。 对BI进行合适的编号（原则如下：循环代码+运行次数+序列号），并布置在热电偶附近。 在每次运行中，必须保留作为阳性对照的BI，所有阳性对照样本与用于灭菌暴露程序的BI必须分开保存，并在上面标明“阳性对照”，以及运行号，日期，BI收集人签名。 设置温度验证仪的热电偶数据记录时间间隔为30秒，每30秒对记录的温度数据进行统计分析（最小、最大、波动和平均）。 设置温度验证仪对热电偶的F0 值进行计算。F0 值由以下数值决定： F0 = ∑10 (T- T0)/Z T0 = 121.1°C Z Value = 10 同步温度验证仪和冻干机的时钟 为循环选择或设置合适的冻干机参数，将参数记录在SIP循环参数汇总表中。 在验证仪中输入验证方案号，验证运行号，冻干机循环号和日期。打印一份验证仪的设置报告。 开始验证仪数据记录。 开始SIP循环。 监控循环，记录循环开始，灭菌开始，灭菌结束和循环结束时间，记录其它告需要的特殊数据。 当冻干机显示循环进入暴露阶段，从HMI读取腔室压力。记录时间为循环开始时和之后每隔5分钟，直到循环结束。记录压力值。 记录任何在循环中出现的不正常情况和报警。 在循环完成停止后，停止验证仪，打开冻干机的柜门。取回BI和阳性对照样本，进行测试。 取回冻干机图表并将其与验证记录存放。 该测试需要进行连续3次合格的运行。 在最后的确认完成后，对热电偶进行设定点温度的后校准。 在灭菌暴露中，以规定的时间间隔，记录热分布TC的平均温度.。 |
| 可接受标准 | 在该循环的灭菌暴露期，所有热电偶温度大于121.0 ºC。 在灭菌阶段所有的热穿透热电偶的F0 值大于18min。 用于灭菌测试的所有BI的安瓿瓶不得有菌株出现。 阳性对照的安瓿必须有嗜热芽孢杆菌生长出现。 |

测试记录18（续）

| 布点位置确认 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位 | 位置描述 | 热电阻编号 | 点位 | 位置描述 | 热电阻编号 |
| 1 | 冻干箱 – 1号隔板，顶部，左前角落 |  | 18 | 冻干箱 – 10号隔板，底部，正中 |  |
| 2 | 冻干箱 – 1号隔板，顶部，右前角落 |  | 19 | 冻干箱- 11号隔板下方，中间 |  |
| 3 | 冻干箱 – 1号隔板，顶部，左后角落 |  | 20 | 冻干箱 – 左面墙，顶部，前方角落 |  |
| 4 | 冻干箱 – 1号隔板，顶部，右后角落 |  | 21 | 冻干箱 – 右面墙，底部，前方角落 |  |
| 5 | 冻干箱 – 1号隔板，顶部，正中 |  | 22 | 冻干箱 – 右面墙，顶部，后面角落 |  |
| 6 | 冻干箱 – 6号隔板，顶部，左前角落 |  | 23 | 冻干箱 – 左面墙，底部，后方角落 |  |
| 7 | 冻干箱 – 6号隔板，顶部，右前角落 |  | 24 | 冻干箱 – 排水口 |  |
| 8 | 冻干箱 – 6号隔板，顶部，左后角落 |  | 25 | 装载门隔板 – 正中 |  |
| 9 | 冻干箱 – 6号隔板，顶部，右后角落 |  | 26 | 蘑菇阀 – 箱体侧 |  |
| 10 | 冻干箱 – 6号隔板，顶部，正中 |  | 27 | 冻干箱 – 末端疏水 |  |
| 11 | 冻干箱- 11号隔板，顶部，左前角落 |  | 28 | 冻干箱 – 冷凝器侧排水口 |  |
| 12 | 冻干箱 – 11号隔板，顶部，右前角落 |  | 29 | 过滤器下端疏水部 |  |
| 13 | 冻干箱- 11号隔板，顶部，左后角落 |  | 30 | 过滤器1（TTF-AG01）顶部 |  |
| 14 | 冻干箱 – 11号隔板，顶部，右后角落 |  | 31 | 过滤器2（TTF-AG02）顶部 |  |
| 15 | 冻干箱 – 11号隔板，顶部，正中 |  | 32 | 过滤器3（TTF-AG03）顶部 |  |
| 16 | 冻干箱 – 顶部，正中 |  | 33 | 过滤器4（TTF-AG04）顶部 |  |
| 17 | 冻干箱 – 5号隔板，底部，中央 |  | N/A | N/A | N/A |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |

测试记录18（续）

Page _____ of ____

| 循环编号 |  |  | 运行次数 | 第 次/共 次 |  | 运行日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 循环开始时间 |  |  |  | 循环结束时间 |  |  |  |  |  |
| 暴露期开始时间 |  |  |  | 暴露期结束时间 |  |  |  |  |  |
| 步骤 |  |  | 参数 |  | 设置 |  |  |  |  |
| 记录规定的SIP循环参数设置。 |  |  | 灭菌温度(℃) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 灭菌时间（min） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 脉动次数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 控制压力（bar） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预抽空压力（bar） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 蒸汽泄压压力（bar） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统干燥时间（min） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 夹套冷却温度(℃) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 冷阱降温时间（min） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 板层降温时间（min） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 夹套冷却时间（min） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 夹套排水时间（min） |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 |  |  | 时间 |  | 实际压力（bar） |  |  |  |  |
| 在SIP暴露开始，在要求的间隔下从HMI读取冻干箱压力。 |  |  | 暴露开始 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 暴露期开始5分钟 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 暴露期开始10分钟 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 暴露期开始15分钟 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 暴露期开始18分钟 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 |  |  | 时间 |  | 平均温度（℃） |  |  | 结果 |  |
| 按照要求的时间间隔，用热分布热电阻确定和记录平均冻干箱温度。 |  |  | 暴露开始 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  | 暴露期开始5分钟 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  | 暴露期开始10分钟 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  | 暴露期开始15分钟 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  | 暴露期开始18分钟 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测试记录18（续）

| SIP循环温度分布汇总表 Page _____ of ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 循环编号 |  |  |  | 运行次数 |  | 第 次/共 次 |  | 运行日期 |  |  |  |
| 点位 | 热电阻编号 |  | 测试后是否在原位 |  | 暴露期最大温度（℃） | 暴露期最小温度（℃） | 实际F0值（min） |  | 可接受标准 |  | 结果 |
| 1 |  |  | 是 否 |  |  |  |  |  | 在该循环的灭菌暴露期，所有热电偶温度大于121.0 ºC。 在灭菌阶段所有的热穿透热电偶的F0 值大于18min。 |  | 合格 不合格 |
| 2 |  |  | 是 否 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 |
| 3 |  |  | 是 否 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 |
| 4 |  |  | 是 否 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 |
| 5 |  |  | 是 否 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 |
| 6 |  |  | 是 否 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 |
| 7 |  |  | 是 否 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 |
| 8 |  |  | 是 否 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 |
| 9 |  |  | 是 否 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 |
| 10 |  |  | 是 否 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 |
| 11 |  |  | 是 否 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 |
| 12 |  |  | 是 否 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 |
| 13 |  |  | 是 否 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 |
| 14 |  |  | 是 否 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 |
| 15 |  |  | 是 否 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 |
| 16 |  |  | 是 否 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 |
| 17 |  |  | 是 否 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 |
| 18 |  |  | 是 否 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 |
| 19 |  |  | 是 否 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 |
| 20 |  |  | 是 否 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 |
| 21 |  |  | 是 否 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 |
| 22 |  |  | 是 否 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 |
| 23 |  |  | 是 否 |  |  |  |  |  | 在该循环的灭菌暴露期，所有热电偶温度大于121.0 ºC。 在灭菌阶段所有的热穿透热电偶的F0 值大于18min。 |  | 合格 不合格 |
| 24 |  |  | 是 否 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 |
| 25 |  |  | 是 否 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 |
| 26 |  |  | 是 否 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 |
| 27 |  |  | 是 否 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 |
| 28 |  |  | 是 否 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 |
| 29 |  |  | 是 否 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 |
| 30 |  |  | 是 否 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 |
| 31 |  |  | 是 否 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 |
| 32 |  |  | 是 否 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 |
| 33 |  |  | 是 否 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测试记录18（续）

| 生物指示剂挑战测试结果汇总表 Page _____ of ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物指示剂生产厂家及批号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生物指示剂孢子含量 |  |  |  |  | 生物指示剂D121℃值 |  |  |  | 生物指示剂有效期至 |  |  |
| 循环编号 |  |  |  |  | 运行次数 |  | 第 次/共 次 |  | 运行日期 |  |  |
| 点位 | 生物指示剂编号 |  |  | 测试后是否在原位 |  | BI生长情况 |  | 可接受标准 |  | 结果 |  |
|  |  |  |  | 是 否 |  | □生长 □无生长 |  | 用于灭菌测试的所有BI的安瓿瓶不得有菌株出现。 |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | 是 否 |  | □生长 □无生长 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | 是 否 |  | □生长 □无生长 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | 是 否 |  | □生长 □无生长 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | 是 否 |  | □生长 □无生长 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | 是 否 |  | □生长 □无生长 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | 是 否 |  | □生长 □无生长 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | 是 否 |  | □生长 □无生长 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | 是 否 |  | □生长 □无生长 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | 是 否 |  | □生长 □无生长 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | 是 否 |  | □生长 □无生长 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | 是 否 |  | □生长 □无生长 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | 是 否 |  | □生长 □无生长 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | 是 否 |  | □生长 □无生长 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | 是 否 |  | □生长 □无生长 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | 是 否 |  | □生长 □无生长 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | 是 否 |  | □生长 □无生长 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | 是 否 |  | □生长 □无生长 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | 是 否 |  | □生长 □无生长 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | 是 否 |  | □生长 □无生长 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | 是 否 |  | □生长 □无生长 |  | 用于灭菌测试的所有BI的安瓿瓶不得有菌株出现。 |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | 是 否 |  | □生长 □无生长 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | 是 否 |  | □生长 □无生长 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | 是 否 |  | □生长 □无生长 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | 是 否 |  | □生长 □无生长 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | 是 否 |  | □生长 □无生长 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | 是 否 |  | □生长 □无生长 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | 是 否 |  | □生长 □无生长 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | 是 否 |  | □生长 □无生长 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | 是 否 |  | □生长 □无生长 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | 是 否 |  | □生长 □无生长 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | 是 否 |  | □生长 □无生长 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | 是 否 |  | □生长 □无生长 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 阳性对照的BI培养后都有生长迹象 |  |  |  | □生长 □无生长 |  |  | 阳性对照的BI培养后都有生长迹象。 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测试记录19 板层温度均匀度测试

板层温度均匀度测试布置图

测试记录19 （续）

| 目的 | 确认当按照适用SOP操作时，冻干机10113115可以达到该方案规定的性能要求。 |
| --- | --- |
| 程序 | 通过验证孔将热电偶插入冻干机。 按照板层温度均匀度测试布置图布置热电阻。 设置温度记录仪的热电阻数据记录时间间隔为60秒，每60秒对记录的温度数据进行统计分析（最小、最大、波动）。 同步温度记录仪和冻干机的时钟。 设定冻干机运行程序：-45℃板温测试保持常压测试，预平衡期为1.5小时，保持期不小于2小时。-10℃、-5℃、32℃板温测试根据冻干机运行程序进行真空测试，预平衡期均为1.5小时,保持期均为不小于2小时。 开始验证仪数据记录。 开始冻干机循环。 监控循环，从验证仪上记录循环开始，稳定期开始、结束，循环结束和板层温度均匀度测试参数汇总表中指定的数据 。 连续对循环进行测试，记录循环过程中发生的任何偏差和报警。 在循环完成停止后，停止记录仪，打开冻干机的柜门。将冻干机打印和验证记录一起存放。 该测试需要进行3次连续的合格的运行。 |
| 可接受标准 | 在-45℃保持期间，同一板层中温差在±3.0℃之内，所有的板层上的温度在设置温度的±3.0℃内； 在温度(-10℃、-5℃、32℃)保持期间，同一板层中温差在±2.0℃之内，所有的板层上的温度在设置温度的±1.5℃内。 |

测试记录19（续）

| 板层温度均匀度测试布点记录 Page _____ of ____ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行次数 |  | 第 次/共 次 |  | 运行日期 |  |  |  |
| 板层 | 精确位置 |  | 热电阻编号 | 板层 | 精确位置 |  | 热电阻编号 |
| 1 | 1A |  |  | 2 | 2A |  |  |
|  | 1B |  |  |  | 2B |  |  |
|  | 1C |  |  |  | 2C |  |  |
|  | 1D |  |  |  | 2D |  |  |
|  | 1E |  |  |  | 2E |  |  |
| 3 | 3A |  |  | 4 | 4A |  |  |
|  | 3B |  |  |  | 4B |  |  |
|  | 3C |  |  |  | 4C |  |  |
|  | 3D |  |  |  | 4D |  |  |
|  | 3E |  |  |  | 4E |  |  |
| 5 | 5A |  |  | 6 | 6A |  |  |
|  | 5B |  |  |  | 6B |  |  |
|  | 5C |  |  |  | 6C |  |  |
|  | 5D |  |  |  | 6D |  |  |
|  | 5E |  |  |  | 6E |  |  |
| 7 | 7A |  |  | 8 | 8A |  |  |
|  | 7B |  |  |  | 8B |  |  |
|  | 7C |  |  |  | 8C |  |  |
|  | 7D |  |  |  | 8D |  |  |
|  | 7E |  |  |  | 8E |  |  |
| 9 | 9A |  |  | 10 | 10A |  |  |
|  | 9B |  |  |  | 10B |  |  |
|  | 9C |  |  |  | 10C |  |  |
|  | 9D |  |  |  | 10D |  |  |
|  | 9E |  |  |  | 10E |  |  |
| 11 | 11A |  |  |  |  |  |  |
|  | 11B |  |  |  |  |  |  |
|  | 11C |  |  |  |  |  |  |
|  | 11D |  |  |  |  |  |  |
|  | 11E |  |  |  |  |  |  |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |  |

测试记录19（续）

板层温度均匀度测试参数汇总表

Page _____ of ____

| 运行次数 | 第 次/共 次 |  | 运行日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 步骤 |  | 参数 |  | 设置 |  |  |
| 记录规定的循环设置参数 |  | -45℃稳定时间 |  |  |  |  |
|  |  | -10℃稳定时间 |  |  |  |  |
|  |  | -5℃稳定时间 |  |  |  |  |
|  |  | 32℃稳定时间 |  |  |  |  |
| 步骤 |  | 开始时间 |  |  | 结束时间 |  |
| 温度保持在-45℃ |  |  |  |  |  |  |
| 温度保持在-10℃ |  |  |  |  |  |  |
| 温度保持在-5℃ |  |  |  |  |  |  |
| 温度保持在32℃ |  |  |  |  |  |  |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |

测试记录19（续）

| 板层温度均匀度测试汇总表 Page _____ of ____ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行次数 |  | 第 次/共 次 |  | 运行日期 |  |  |  |
| 板层 | 设定温度 | 实际值(℃) |  |  |  |  | 与设定值的最大差值(℃) |
|  |  | Max最大 | Min最小 |  | Dev.差值 |  |  |
| 1 | -45℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | -5℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | 32℃ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | -45℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | -5℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | 32℃ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | -45℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | -5℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | 32℃ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | -45℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | -5℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | 32℃ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | -45℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | -5℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | 32℃ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | -45℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | -5℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | 32℃ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | -45℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | -5℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | 32℃ |  |  |  |  |  |  |
| 8 | -45℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | -5℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | 32℃ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | -45℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | -5℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | 32℃ |  |  |  |  |  |  |
| 10 | -45℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | -5℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | 32℃ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | -45℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | -5℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | 32℃ |  |  |  |  |  |  |
| 接受标准 |  |  |  |  |  |  | 结果 |
| 在-45℃保持期间，同一板层中温差在±3.0℃之内，所有的板层上的温度在设置温度的±3.0℃内； 在温度(-10℃、-5℃、32℃)保持期间，同一板层中温差在±2.0℃之内，所有的板层上的温度在设置温度的±1.5℃内。 |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |  |

测试记录20 CIP挑战测试

| 目的 | 确认当按照适用SOP操作时，冻干机可以达到该方案规定的性能要求。 |
| --- | --- |
| 程序 | 挑战用半成品安慰剂，安慰剂各成分的浓度基于狂犬病疫苗半成品和狂犬病疫苗工作种子批半成品来设计，以挑战最难清洗物。填写半成品安慰剂配制记录。如有狂犬病疫苗半成品，可用半成品作为挑战试剂测试。 配制大约50ml的半成品安慰剂/半成品作为挑战试剂（1号、2号冻干机共用）。 将大约20mL的挑战试剂使用在下表， CIP挑战位置描述中规定的每个测试点上。将试剂倾倒在隔板的指定位置上。 位号; CIP挑战位置描述. 1; 1号隔板（顶层隔板）左前角. 2; 2号隔板 中间. 3; 3号隔板 右后角. 4; 4号隔板 中间. 5; 5号隔板 中间. 6; 6号隔板 中间. 7; 7号隔板 左后角. 8; 8号隔板 中间. 9; 9号隔板 中间. 10; 10号隔板中间. 11; 11号隔板（底层）- 右前角. 12; 冻干箱壁，上层左前角. 13; 冻干箱壁，下层右前角. 14; 冻干箱壁，上层右后角. 15; 前后室连接位置箱壁. 使用一个简短的冻干程序冻干挑战试剂，该程序源于冻干工艺。 注意：使用简短的冻干程序是可以接受的，因为冻干箱隔板和挑战试剂之间直接接触，热交换非常有效，而且挑战试剂膜很薄； 在完成该冻干程序后，打开冻干箱，目视确认挑战试剂成冻干形态（糕状）。 将脏物留在冻干箱里至少8小时后开始CIP循环。在CIP循环参数表中记录每次运行残留的脏物； 在CIP循环参数表中记录CIP循环参数； 按照EQMS.PR7.5.10-FP-S378-00分包装室219车间LYOTK30型冻干机在位清洗程序： CIP流程 开始CIP循环； 记录CIP循环的执行情况。 在CIP循环最终清洗阶段，按照以下SOP获取最终清洗水样本。 内毒素样本：按照EQMS.PR7.5.11-QC-S004 生物负载样本：按照EQMS.PR7.5.11-QC-S285 电导率样本：按照EQMS.PR7.5.11-QC-S300 TOC样本：按照EQMS.PR7.5.11-QC-S223 带上无菌手套。注意：如果手套被污染，立即换掉。不要触碰容器边缘或内部污染样本容器。同样确保样本容器不接触酒精或清洗溶液，而且样本溶剂不能接触手套（例如，将手套手指浸入溶剂。） 在该区域的WFI用水点获取阴性对照的清洗样本。 至少将以下信息标注在各个样本容器上。 样本描述 样本ID号 测试名称（如：内毒素） 样本量 取样人/日期 完成CIP循环后，打开冻干箱门，用电筒检查冻干箱。目视确认是否还残留有挑战试剂。在CIP挑战目测结果中记录目视结果。 将最终清洗样本和阴性对照样本提交给QC进行测试。 在清洗测试结果中记录结果。 完成运行后，确保所有残留测试溶液被从冻干机中移除。 CIP挑战试验进行一次。 |
| 可接受标准 | 所有样本必须符合下表测试和验收标准中的验收标准。任何不符合要求的生物负载测试结果将会被提交进行微生物鉴别。 测试; 验收标准; Test Method 测试方法. 目视; 必须目视确认该设备是清洁的，不能有可见的残留物。; 不适用. 水中微生物总数; ≤ 10 CFU/100 mL (（符合最终清洗水（WFI）的质量）。; EQMS.PR7.5.11-QC-S285；注射用水和纯化水微生物限制检测程序。. 内毒素; 0.25 EU/mL; EQMS.PR7.5.11-QC-S004；细菌内毒素检测（凝胶法）操作细则。. 水电导率; ≤ 1.1 µS/cm @ 20°C; EQMS.PR7.5.11-QC-S300；工艺用水，灭菌注射用水电导率检测程序。. 总有机碳; 500ppb @ 25°C; EQMS.PR7.5.11-QC-S223；工艺用水总有机碳检测程序。. |

测试记录20（续）

CIP验证用半成品安慰剂配制记录

配制日期：                                                                        半成品安慰剂批号：

注：如有狂犬病疫苗半成品，可用半成品作挑战试剂，在备注写明批号。

1.配制信息

| 半成品安慰剂配制体积（ml） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶液名称 | 溶液批号 | 规格（ml/瓶） | 数量（瓶） | 使用量(ml) | 剩余量（ml） | 剩余处理 |
|  |  |  |  |  |  | □返库 □废弃 |
|  |  |  |  |  |  | □返库 □废弃 |
|  |  |  |  |  |  | □返库 □废弃 |
|  |  |  |  |  |  | □返库 □废弃 |
|  |  |  |  |  |  | □返库 □废弃 |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |

测试记录20（续）

CIP循环参数

| 运行日期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挑战试剂 |  |  |  |  |  |
| 冻干完成时间 |  |  | CIP循环开始时间 |  |  |
| 总污染保留时间 |  |  |  |  |  |
| 步骤 |  | 参数 |  | 设置 |  |
| 记录规定的CIP循环参数设置 |  | 冷阱初次清洗时间（min） |  |  |  |
|  |  | 箱体初次清洗时间（min） |  |  |  |
|  |  | 初次清洗次数 |  |  |  |
|  |  | 冷阱最终清洗时间（min） |  |  |  |
|  |  | 箱体最终清洗时间（min） |  |  |  |
|  |  | 最终清洗次数 |  |  |  |
|  |  | 最终排水时间（min） |  |  |  |
|  |  | 系统干燥时间（min） |  |  |  |
|  |  | 板层前清洗时间（s） |  |  |  |
|  |  | 板层后清洗时间（s） |  |  |  |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |

测试记录20（续）

CIP挑战目测结果

| CIP运行日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位号 | CIP挑战位置描述 | CIP前：可看见试剂？ | CIP后：可见残留物？ | 结果 |
|  | 1号隔板（顶层隔板）左前角 | □是 □否 | □是 □否 | □合格 □不合格 |
|  | 2号隔板 中间 | □是 □否 | □是 □否 | □合格 □不合格 |
|  | 3号隔板 右后角 | □是 □否 | □是 □否 | □合格 □不合格 |
|  | 4号隔板 中间 | □是 □否 | □是 □否 | □合格 □不合格 |
|  | 5号隔板 中间 | □是 □否 | □是 □否 | □合格 □不合格 |
|  | 6号隔板 中间 | □是 □否 | □是 □否 | □合格 □不合格 |
|  | 7号隔板 左后角 | □是 □否 | □是 □否 | □合格 □不合格 |
|  | 8号隔板 中间 | □是 □否 | □是 □否 | □合格 □不合格 |
|  | 9号隔板 中间 | □是 □否 | □是 □否 | □合格 □不合格 |
|  | 10号隔板中间 | □是 □否 | □是 □否 | □合格 □不合格 |
|  | 11号隔板（底层）- 右前角 | □是 □否 | □是 □否 | □合格 □不合格 |
|  | 冻干箱壁，上层左前角 | □是 □否 | □是 □否 | □合格 □不合格 |
|  | 冻干箱壁，下层右前角 | □是 □否 | □是 □否 | □合格 □不合格 |
|  | 冻干箱壁，上层右后角 | □是 □否 | □是 □否 | □合格 □不合格 |
|  | 前后室连接位置箱壁 | □是 □否 | □是 □否 | □合格 □不合格 |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |

测试记录20（续）

清洗测试结果

| 运行日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项及标准 |  | 阴性对照 | 最终清洗水 | 结果 |
| 总菌落数 (10 CFU/ 100ml) |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 细菌内毒素检测 (0.25EU/ml) |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 总有机碳 ( 500ppb @ 25°C） |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 清洗电导率 (<1.1µS/cm @ 20◦C) |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |

测试记录21 热电阻后校准确认

Page _____ of ____

| 目的 | 确认使用后热电阻探头的准确性。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 | SIP测试后校准 配置温度验证仪和热电阻探头，使用以下参数对热电阻进行后校准： 进行测试温度121.0℃的确认校准； 热电阻稳定基准：三分钟0.3℃； 标准铂电阻稳定基准：三分钟0.03℃； 校准的热电阻偏差标准为：三分钟0.3℃。 打印校准报告并附入热电阻后校准确认测试记录中。 板层温度均匀度测试后校准 配置温度验证仪和热电阻探头，使用以下参数对热电阻进行前后校准： 进行测试温度-10.0℃的却热校准； 热电阻稳定基准：三分钟0.3℃； 标准铂电阻稳定基准：三分钟0.03℃； 校准的热电阻偏差标准为：三分钟0.3℃。 打印校准报告并附入热电阻后校准确认测试记录中。 |  |  |  |
| 可接受标准 | 在后校准确认温度下，热电阻读数和参考标准偏差在± 0.3°C内。 |  |  |  |
| 热电偶后校准 |  | □SIP测试 □板层温度均匀度测试 |  |  |
| 步骤 |  | 规定值 | 实际值 | 结果 |
| 记录校准确认温度。 |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 记录检查确认温度与参考参考标准器的最大偏差。 |  | ±0.3 °C |  | □合格 □不合格 |
| 校准报告已附到验证报告。 |  | 是 | □是 □否 | □合格 □不合格 |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |

测试记录22 偏差汇总一览表

| 偏差编号 | 偏差日期 | 测试记录号 | 描述 | 纠偏措施 | 确认人签字/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |