脉动真空蒸汽灭菌柜程序开发方案

Program Development Protocol for Pulsating Vacuum Steam Sterilizer

| 人员 Personnel | 部门 Dept. | 职务 Occupation | 姓名 Name | 签名 Signature | 日期 Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草人 Drafted by | 验证部 QV | 验证工程师 Validation Engineer | 谭浩 |  |  |
| 审核人 Reviewed by | 验证部 QV | 验证主管 Validation Supervisor | 乔美荣 |  |  |
| 审核人 Reviewed by | 质量控制部 QC | 经理 Manager | 王语嫣 |  |  |

版本修订索引Revision History

| 版本 Rev. | 日期 Date | 修订原因 Revision Reasons |
| --- | --- | --- |
| 00 |  | 新制订 |

目录

1.	介绍	3

2.	目的	3

3.	范围	3

4.	职责	3

5.	程序参数开发执行策略	4

6.	测试项目列表	7

7.	程序开发执行	8

8.	验收标准	14

9.	测试报告	14

10.	测试记录表	14

- 介绍

江苏先声再明生物新购进的蒸汽灭菌器(设备编号:E-102-348)由山东新华医疗器械股份有限公可设计和制造，安装于抗体大楼二层质量控制实验室一般区，主要用于检验工器具、洁净服、培养基等灭菌。本次测试是对该设备的灭菌参数与灭菌装载进行开发，确认设备的灭菌参数和灭菌装载符合预期要求。

- 目的

本方案的目的是提供文件证据证明江苏先声新购进的蒸汽灭菌器(设备编号:E-102-348)成功完成装载及运行参数的开发。

- 范围

本次预测试的范围包含以下内容：

设备名称：脉动真空蒸汽灭菌柜，设备编号：E-102-348，生产编码：20250003-106M。

设备型号：SGLH-A-650S，内腔室容积：650L

本次脉动真空蒸汽灭菌柜程序开发测试涉及到的装载信息如下：

| 序号 | 装载名称 | 装载信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | C/D级洁净服及鞋套装载 | 上层：C级洁净服20套；D级洁净服8套。 下层：C级鞋套10*6双；D级鞋套10*2双。 |
| 2 | 配液工器具装载 | 第一层：称量铲3*2；过滤器、软管（0.5m）、卡箍/垫圈各1个；称量勺6个；硅胶管（0.5m）连接囊式过滤器进口，囊式过滤器出口连接硅胶管（1m）。 第二层：不锈钢托盘1*2。 第三层：不锈钢托盘1*2。 第四层：不锈钢桶10L、不锈钢桶5L、不锈钢桶20L、玻璃烧杯（1L+2L）+磁力搅拌转子。 |
| 3 | 白色RABS手套装载 | 单层放置1只手套，共10层。 |

- 职责

  - 验证部

    - 方案的编写和培训；

    - 保证在执行前所有的先决条件得到满足；

    - 主导方案实施；

    - 编写，审核测试报告；

    - 负责提出测试过程中出现的各类异常及优化相关参数和装载方式；

  - 质量控制部

    - 提供方案编写所需要的所有的规程、数据、手册、图纸和文件；

    - 提供测试过程所需的物料和装载；

    - 协助测试过程中异常的分析及优化相关参数和装载方式；

    - 协助方案的实施，包括设备操作；

    - 审核测试方案和报告；

- 程序参数开发执行策略

  - 总体策略

灭菌程序的开发是确定灭菌程序物理参数的过程。灭菌程序将用于对确定装载方式的被灭菌品进行灭菌。建立灭菌程序的目的是鉴别出关键和重要的操作参数，以致产品或材料在灭菌后能够达到无菌要求且保持其正常的功能。

对于灭菌程序的选择按照湿热灭菌程序决策树进行选择（下图）

根据OQ中每个程序的运行推荐的配置阶段组及参数进行各个程序的开发，必要时在此基础上进行参数的修改或者阶段组的修改，在每个测试项确认表记录每一次测试的具体配置参数（包括失败的、合格的）。依据最终的测试结果（综合包装/物品的完整性、干燥程度、温度分布测试、热穿透测试、生物指示剂挑战结果来判断）确定最终的参数配置。

每个程序的开始阶段和结束阶段都是固定的配置，灭菌段的温度及时间也有固定的要求，所以程序开发只针对于灭菌前段的脉动真空和灭菌后段的真空干燥的参数做相应的调整。考虑到包装的完整性和干燥效果，需要对脉动次数、真空度、抽真空速率和脉干次数的参数进行修改。

  - 运行参数设定策略

建立灭菌程序的关键因素是确定运行参数，以满足灭菌工艺设计的目标并确定它们属关键因素或重要因素。

工艺参数需考虑的问题：

| 过程 | 参数 | 应考虑的问题 |
| --- | --- | --- |
| 全过程 | 夹套的温度和/或压力 | 夹套温度不能超过或者明显低于腔室的灭菌温度。要控制温度以避免过热或者过冷（冷凝）。通常是重要参数 |
| 升温段 | 真空/脉冲的次数、范围和持续时间 | 它们决定去除多孔物品中空气和达到适当平衡的时间。通常是关键参数 |
|  | 充蒸汽的正脉冲次数、范围和持续时间 | 蒸汽的正脉冲是（灭菌前）创造装载灭菌条件的有效方法。通常是重要参数 |
|  | 腔室加热时间 | 对于饱和蒸汽灭菌器而言，它与所供的蒸汽相关；可设报警限，对非正常的加热时间报警 |
| 灭菌阶段 | 灭菌时间 | 是每个灭菌程序均需验证，并需监控/记录的关键参数 |
|  | 温度设定值 | 这是验证过程中确认的关键控制值 |
|  | 独立的排水或腔室温度 | 是每个灭菌程序均需验证，并需监控/记录的关键参数 |
|  | 装载探头的温度 | 这不属控制参数，且在多孔/固体物品的灭菌中没有广泛应用 |
|  | 腔室压力 | 对饱和蒸汽灭菌而言，可用以确认饱和蒸汽灭菌的条件。可能是关键因素，这要根据控制系统的情况来定 |
| 冷却阶段 | 干燥时间 | 下列因素可能会提高干燥效率：加热、高真空、脉冲或这些因素的组合。装载有特定的干燥要求时，它是灭菌程序的重要参数 |
|  | 补气速率（消除真空的速率） | 可以设定，以保护包装和过滤器的完整性；但不具有代表性。是可能的重要参数 |
| 本表的参数并不完全，不一定适用于所有的灭菌柜 |  |  |

关键参数涉及产品的安全和有效性。关键参数不合格会导致装载失败的结果。重要参数保证日常灭菌运行处于“受控”状态。重要参数不合格时需调查并有文件证明对装载处理的合理性。

平衡时间是指腔室（腔室参照温度通常是排水点温度）达到最低设定灭菌温度和装载达到最低设定灭菌温度之间的时间间隔，后者由加热最慢的热穿透探头测得。这个时间表示去除空气和升温并使装载达到适当灭菌条件的能力。平衡时间与多孔/坚硬装载的状况密切相关，这包括预真空和正脉冲的次数和深度。

即使最终达到了设定的灭菌温度，平衡时间的延长也表示去除空气或加热能力的不足。在建立灭菌程序过程中，应采取预防措施，尽可能减小平衡时间，这点十分重要。采用以下方法，可缩短平衡时间：

- 确认装载正确放置，能有效去除空气（如胶管不受挤压）；

- 增加真空或蒸汽正脉冲的次数；

- 在真空和/或蒸汽脉冲过程中，增加保持真空和/或蒸汽脉冲的步骤；

- 提高真空脉冲的真空度；

- 优化装载的蒸汽灭菌条件。

如果以上方法都不奏效，则应考虑调整装载的结构（如缩短胶管的长度）。然而，只有在充分考虑到所有其他可能危及无菌风险的因素（如调整会增加无菌组装的操作、人员干预的次数或加大操作的复杂性）后才能进行调整。

  - 装载开发策略

对于多孔/坚硬装载重现性和可预测无菌保证值的最大障碍是单个产品中可能夹带的空气。在进入灭菌阶段之前，确保充分地排除灭菌器腔室和产品中的空气是非常重要的。

多孔/坚硬装载的准备方式可有多种，包括但并不局限于以下示例：

- 用可穿透蒸汽和空气的包装材料将装载包扎（如不脱落纤维的纸或其他聚合包装材料，或二者兼用）；

- 加盖但不封闭的装载，桶/盒（它们可以是打孔的不锈钢、或阳极氧化的铝桶/盒，以便于蒸汽进入、空气去除和冷凝水的排放）；

- 将装载放在敞开的灭菌车上（不加包扎，或用可穿透蒸汽/空气的材料加以包扎）；

- 无菌制造工艺中所用的产品必须加以包装或包扎，以便在使用之前保持无菌状态。可穿透蒸汽的包装材料需兼顾两方面的要求：一是足以去除空气和冷凝水；二是保护产品免遭微生物污染；

- 装载的准备包括：清洁、淋洗、干燥、包扎和储存。装载只需要覆盖关键表面（如接触产品的表面），同时应能让饱和蒸汽和空气自由穿透包扎材料；

- 灭菌程序中所用的包扎材料或容器应不脱落纤维和微粒。不应采用铝箔、薄玻璃纸和其他非穿透性材料来包扎以饱和蒸汽灭菌的产品。包扎材料的改变、灭菌器定位的变更，或支架的使用，都可能影响蒸汽与装载的接触及冷凝水的排放；

- 带有通气口或过滤器的生产设备，其设计应能够确保在灭菌过程中压力迅速达到平衡。在灭菌之前需要确认通气口处于开启的状态，且在去除空气过程中不会被任何用来保护产品的包扎材料所堵塞。

多孔/坚硬装载的装载方式，应考虑灭菌效果和生产效率的以下方面：

- 装载不能接触腔室的内壁；

- 采用有孔的架子，以尽可能减小金属容器平面间的接触以及与灭菌车之间的接触，必要时可采用可调节式的支架；

- 为方便去除空气、排冷凝水（如将桶倒置）和蒸汽穿透，要明确装载物的方位并有相应记录；

- 质量大的装载应放置在灭菌器中较低的架子上，以尽量减少冷凝水所致的潮湿；

- 对于多孔/坚硬装载物而言，控制灭菌器中物品的数量是十分重要的。如果预期装载物的量是变化的，则需要确定最小和最大的装载量。一个比较好的分组方法是限定适当的装载量，包括最小装载中最难灭菌的物品。

  - 执行策略

装载热分布和热穿透确认前，需先进行泄漏率测试和BD测试。

对于只有同一类物质的多孔/坚硬装载物，可以根据腔室装载区域随机或根据几何方式来选定一些位置。

温度分布布点原则：疏水口附近、腔体中心位置、角落位置。

热穿透布点原则：对于类似装载选择一个比较难灭的（例如选取长度较长的、重量较大的、过滤器、取样瓶等）。

- 测试项目列表

| 测试编号 | 测试名称 |
| --- | --- |
| 7.1 | 先决条件确认 |
| 7.2 | 测试仪器仪表校准确认 |
| 7.3 | 泄漏测试 |
| 7.4 | BD测试 |
| 7.5 | 热电偶前校确认 |
| 7.6 | 装载热分布/热穿透测试 |
| 7.7 | 空气过滤器在线灭菌测试 |
| 7.8 | 热电偶后校确认 |

- 程序开发执行

  - 先决条件确认

    - 目的

确认在执行灭菌柜预测试前的先决条件均已被满足。

    - 程序

- 确认脉动真空蒸汽灭菌柜程序开发方案已生效，参与测试的人员均已培训且填写培训记录。

- 确认设备OQ报告是否已签批，是否有影响脉动真空灭菌柜程序开发方案执行的未关闭偏差。

- 确认设备相关操作规程状态（草稿或签批）。

    - 可接受标准

- 脉动真空蒸汽灭菌柜程序开发方案已生效，所有方案实施人员已经过脉动真空蒸汽灭菌柜程序开发方案培训，培训效果合格。

- 确认脉动真空蒸汽灭菌柜OQ报告已经完成并审批，不存在未关闭的偏差或偏差不影响脉动真空蒸汽灭菌柜程序开发方案的执行。

- 设备相关操作规程为草稿版或已签批。

    - 测试记录表

测试结果填写在测试记录表1《先决条件确认》表内。

  - 测试仪器仪表校准确认

    - 目的

确认在程序开发执行过程中，所有测试设备在应当处于已校准状态。

    - 程序

- 列出所有测试过程中需要用到的测试设备，并记录测试设备的名称、识别码或序列号、型号、校准到期日、校准证书编号等信息。

- 复印所有测试设备的校准证书作为该测试项的附件。

    - 可接受标准

- 测试过程中用到的所有测试设备均经过校准，且在校准有效期内。

    - 测试记录表

测试结果填写在测试记录表2《测试仪器仪表校准确认》表内。

  - 泄漏测试

    - 目的

确认真空保持阶段，设备的空气泄漏量不超过规定的限度。

    - 程序

- 在空载模式下，启动灭菌柜。运行真空检漏程序。

- 测试完成后，收集打印结果并确认最后10分钟的压力泄漏。

    - 可接受标准

- 在保压测试的最后10分钟内，泄漏率不超过0.13kPa/分钟。

    - 测试记录表

测试结果填写在测试记录表3《泄漏测试》表内。

  - BD测试

    - 目的

确认在抽真空阶段，空气能成功地从灭菌柜中排出。

    - 程序

- 将BD测试包放在排水点上方的100-200mm处。按照厂家的规定运行BD测试程序并把BD包测试说明书附到此方案后。程序结束后，获得BD包的指示条并附到此方案后。

- 启动灭菌柜，选择BD程序，进入BD测试程序。

    - 可接受标准

- BD指示卡要符合BD测试包测试说明规定的预期结果。

    - 测试记录表

测试结果填写在测试记录表4《BD测试》表内。

  - 热电偶前校确认

    - 目的

确认在进行脉动真空蒸汽灭菌柜程序开发测试前所使用的热电偶探头的误差及稳定性是否符合要求。

    - 程序

- 设置Kaye数据记录仪，为Kaye验证仪配制准备24根T型热电偶。

- 按照验证仪操作规程对探头进行前校准，并填写校准记录。

- 探头校准参数:

--低点校准温度90°C

--高点校准温度130°C

--121°C下的温度确认

--传感器稳定性范围：≤0.2°C 3分钟

--电阻温度探测器稳定性范围：≤0.012°C 2分钟

--未校验传感器的偏差范围：≤1.0 °C

--校验传感器偏差范围：≤0.5 °C 3分钟

- 校准完成后，打印一份校验报告附于此方案的报告中。

    - 可接受标准

- 热电偶前校准：热电偶和参照的电阻温度探测器温度在校准点差值不超过±0.5°C。

    - 测试记录表

测试结果填写在测试记录表5《热电偶前校确认》表内。

  - 负载热分布/热穿透测试

    - 目的

证明在持续灭菌阶段，装载物内的温度能满足灭菌要求。

证明在负载状态下灭菌持续阶段灭菌介质（蒸汽）能平均分布在内室。

    - 程序

- 在确认测试表中记录灭菌参数和装载数量，并将灭菌装载拍照，记录摆放方式，将装载照片作为该测试项的附件。

- 如下图进行负载温度分布测试探头布点：

热电偶T1 ~ T4分布在架子顶部四个角；热电偶T5 ~ T8分布在底部四个角。

热电偶T9分布在腔体中间。

热电偶T10放置在排水口。

热电偶T11、T12放置在移动探头附近，移动探头分别放置在装载端及卸载段门中心位置。

- 在确认测试表中记录热穿透温度探头的布点位置，并拍照记录，作为该测试项的附件。

- 热穿透探头放置位置应根据装载而定：固体及织物装载热穿透探头应放在装载内部，液体装载热穿透探头应放载液体中心位置。

- 平衡时间：以排水口热电偶达到最低灭菌温度开始为参照，到装载中最后一个热电偶达到灭菌温度之间的时间间隔。

- 测试前对目标装载物进行称重（m1），将称重后的装载物放入既定装载位置，按照设备操作规程运行程序。

- 程序结束后，立刻对目标装载物进行称重（m2）。

- 计算装载物水分变化百分比:

∆m=m2-m1m1×100%

- 目标物选取原则：优先选择表面积较大的织物和金属；多种材质的装载物，织物＞塑料/橡胶＞玻璃；选择每一层中，靠近纯蒸汽进口和底层排水口的装载物。

- 设置Kaye验证仪的记录间隔为10秒，每10秒对记录的数据进行统计分析。

- 设置Kaye验证仪计算测试热电偶的F0值，计算公式如下：

F0 = Δt∑10 (T- T0)/Z

T0 = 121°C

Z = 10

- 核对Kaye验证仪和蒸汽灭菌柜的时钟，启动灭菌柜的同时运行Kaye的程序。

- 在灭菌程序结束后停止Kaye的运行。将温度分布和热穿透测试的结果打印出来并附于此方案后。

- 确保此测试所使用的每个生物指示剂含有的嗜热脂肪芽孢杆菌数不低于1x106，D121值大于1.5分钟，将指示剂COA作为附件附在报告中。

- 在每根热穿透电偶尖端旁放置一份生物指示剂，保存一份生物指示剂作为阳性对照品。

- 生物指示剂编号原则：

设备编号（简写）-程序名称（首字母缩写）-装载名称-循环次数-位置编号的方式对生物指示剂进行编号；例：“E-102-348灭菌柜工器具程序第一次运行15号热穿透，生物指示剂的编号为348-GQJ -1-15。

- 每次温度分布测试结束后，取出生物指示剂并送到QC进行培养。

- 培养后观察生物指示剂培养结果。如有孢子存活则培养液变成黄色，记录为“+”；无孢子存活不变色，记录为“-”。

    - 可接受标准

- 负载温度分布，在灭菌持续阶段，应符合下述标准：

- 所有的热电偶必须在121°C -124°C之内。

- 所有热电偶同一时间最大温度差异不大于2°C。

- 热穿透测试，应符合下述标准：

- 在卸载的时候，确认所有的包装都保持完整和干燥。

- 织物的水分变化应不超过1%。金属的水分变化应不超过0.2%。

- 所有热电偶的F0值≥15min。

- 平衡时间≤15s（容积不大于800L）或30s（容积大于800L）。

- 灭菌后的所有生物指示剂必须显阴性。

- 所有生物指示剂的阳性对照品必须显阳性。

    - 测试记录表

测试结果填写在测试记录表6《装载热分布/热穿透测试》表内。

  - 空气过滤器在线灭菌测试

    - 目的

确认空气过滤器的在线灭菌过程有效，并证实在线灭菌阶段能完全杀灭生物指示剂中的芽孢。

    - 程序

- 确保此测试所使用的每个生物指示剂含有的嗜热脂肪芽孢杆菌数不低于1x106，D121值大于1.5分钟，并且已经过了QC的批准。

- 根据图示固定热电偶和生物指示剂。

T1为滤芯与虑壳之间的位置布点

T2为滤芯内部布点

T3为过滤器疏水附近布点

- 指示剂与热电偶固定在一起，保存一份生物指示剂作为阳性对照品。

- 设置Kaye文件记录间隔设为10秒。在灭菌柜开始前运行Kaye。

- 在灭菌程序结束后停止Kaye的运行。将测试的结果打印出来并附于此方案后。

- 每次温度分布测试结束后，取出生物指示剂并送到QC进行培养。

- 生物指示剂编号原则：

按照“设备编号（简写）-SIP-循环次数-位置编号”的方式对灭菌后的生物指示剂进行编号。例如：E-102-348灭菌柜空气过滤器在线灭菌测试第一次运行1位置的生物指示剂编号为：348-SIP-1-1。

- 培养后观察生物指示剂培养结果。如有孢子存活则培养液变成黄色，记录为“+”；无孢子存活不变色，记录为“-”。

    - 可接受标准

- 所有的热电偶必须在121°C -124°C之内。

- 所有热电偶的F0值≥15min。

- 灭菌后的所有生物指示剂必须显阴性。

- 所有生物指示剂的阳性对照品必须显阳性。

    - 测试记录表

测试结果填写在测试记录表7《空气过滤器在线灭菌测试》表内。

  - 热电偶后校确认

    - 目的

确认在进行脉动真空蒸汽灭菌柜程序开发测试后所使用的热电偶探头的误差是否符合要求。

    - 程序

- 在热分布/热穿透测试后，在121°C的确认温度下对热电偶进行校验确认。

- 校验后，打印一份校验报告附于此方案的报告中。

    - 可接受标准

- 热电偶后校准：热电偶和参照的电阻温度探测器温度在校准点差值不超过±0.5°C。

    - 测试记录表

测试结果填写在测试记录表8《热电偶后校确认》表内。

- 验收标准

在达到以下验收标准的情况下，该方案可以被认为已完成：

  - 所有测试项目步骤都已经执行，并且结果记录在实际结果一栏中，各个步骤被认为合格或不合格。

  - 已经附上所有支持测试结果的数据（如适用）。

  - 所有数据页都由相关执行人和审核人署名及日期（如适用）。

  - 确认所有记录都已完成（如适用）。

  - 所有产生的异常和不合格数据已经附在文件中（必要时）；所有灭菌程序和灭菌装载经开发测试后可支持下一步验证活动。

- 测试报告

执行本方案并完成了相关装载优化之后，将生成一份最终报告。将编写对所获得结果的总结，并根据这些结果得出结论。并由负责验证和生产活动的审核人进行审核。

报告将包括签批页、测试结果分析、测试结论和建议、附件清单、测试记录。

- 测试记录表

按照本方案中的测试项目设置，测试记录表为：

#### 确认测试表1

先决条件确认

| 目的 | 确认在执行灭菌柜预测试前的先决条件均已被满足。 |
| --- | --- |
| 程序 | - 确认脉动真空蒸汽灭菌柜程序开发方案已生效，参与测试的人员均已培训且填写培训记录。 - 确认设备OQ报告是否已签批，是否有影响脉动真空灭菌柜程序开发方案执行的未关闭偏差。 - 确认设备相关操作规程状态（草稿或签批）。 |
| 可接受标准 | - 脉动真空蒸汽灭菌柜程序开发方案已生效，所有方案实施人员已经过脉动真空蒸汽灭菌柜程序开发方案培训，培训效果合格。 - 确认脉动真空蒸汽灭菌柜OQ报告已经完成并审批，不存在未关闭的偏差或偏差不影响脉动真空蒸汽灭菌柜程序开发方案的执行。 - 设备相关操作规程为草稿版或已签批。 |

| 方案状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案名称 |  |  |  | 方案编号 |  |  |  | 生效日期 |  |  | 状态 |  |  |  | 确认人签字/日期 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 已生效 □ 未生效 |  |  |  |  |  |
| OQ报告以及偏差情况确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件名称 |  | 文件编号 |  |  |  | 版本 | 签批日期 |  | 偏差编号 |  |  | 偏差是否影响下一步执行 |  |  | 确认人签字/日期 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |  |
| 设备SOP状态确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件名称 |  |  |  | 文件编号 |  |  |  | 版本 |  |  | 文件状态 |  |  | 确认人签字/日期 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 草稿 □ 已签批 |  |  |  |  |  |
| 人员培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 |  | 签名 |  | 公司 |  |  |  |  | 部门 |  |  | 职位 |  |  | 日期 |
| 1 |  |  |  |  | 江苏先声再明生物制药有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 江苏先声再明生物制药有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 江苏先声再明生物制药有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 江苏先声再明生物制药有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 江苏先声再明生物制药有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 江苏先声再明生物制药有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 江苏先声再明生物制药有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 江苏先声再明生物制药有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 江苏先声再明生物制药有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 江苏先声再明生物制药有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 江苏先声再明生物制药有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训讲师： 培训日期/时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 培训效果：□合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |

| 备注/偏差/支持性文件： |  |
| --- | --- |
| 结论 | □合格 □不合格 |
| 执行人签字/日期 |  |
| 审核人签字/日期 |  |

#### 确认测试表2

测试仪器仪表校准确认

| 目的 | 确认在程序开发执行过程中，所有测试设备在应当处于已校准状态。 |
| --- | --- |
| 程序 | - 列出所有测试过程中需要用到的测试设备，并记录测试设备的名称、识别码或序列号、型号、校准到期日、校准证书编号等信息。 - 复印所有测试设备的校准证书作为该测试项的附件。 |
| 可接受标准 | - 测试过程中用到的所有测试设备均经过校准，且在校准有效期内。 |

| 序号 | 仪器仪表名称 | 编号 | 型号 | 校准证书编号 | 校准日期 | 下次校准日期 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 |

| 备注/偏差/支持性文件： |  |
| --- | --- |
| 结论 | □合格 □不合格 |
| 执行人签字/日期 |  |
| 审核人签字/日期 |  |

确认测试表3

泄漏测试

| 目的 | 确认真空保持阶段，设备的空气泄漏量不超过规定的限度。 |
| --- | --- |
| 程序 | - 在空载模式下，启动灭菌柜。运行真空检漏程序。 - 测试完成后，收集打印结果并确认最后10分钟的压力泄漏。 |
| 可接受标准 | - 在保压测试的最后10分钟内，泄漏率不超过0.13kPa/分钟。 |

| 序号 | 测试程序 | 检查结果 |  | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泄漏率 | 测试结束前10分钟时的压力： Kpa 测试结束时的压力: Kpa 泄漏率： Kpa/min |  | □ 合格 □ 不合格 |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 执行人签字/日期 |  |  |  |  |
| 审核人签字/日期 |  |  |  |  |

确认测试表4

BD测试

| 序号 | 测试程序 | 检查结果 |  | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BD指示卡将符合BD测试包测试说明规定的预期结果 |  |  | □ 合格 □ 不合格 |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 执行人签字/日期 |  |  |  |  |
| 审核人签字/日期 |  |  |  |  |

确认测试表5

热电偶前校确认

| 目的 | 确认在进行脉动真空蒸汽灭菌柜程序开发测试前所使用的热电偶探头的误差及稳定性是否符合要求。 |
| --- | --- |
| 程序 | - 设置Kaye数据记录仪，为Kaye验证仪配制准备24根T型热电偶。 - 按照验证仪操作规程对探头进行前校准，并填写校准记录。 - 探头校准参数: --低点校准温度90°C --高点校准温度130°C --121°C下的温度确认 --传感器稳定性范围：≤0.2°C 3分钟 --电阻温度探测器稳定性范围：≤0.012°C 2分钟 --未校验传感器的偏差范围：≤1.0°C --校验传感器偏差范围：≤0.5°C 3分钟 - 校准完成后，打印一份校验报告附于此方案的报告中。 |
| 可接受标准 | - 热电偶前校准：热电偶和参照的电阻温度探测器温度在校准点差值不超过±0.5°C。 |

| 热电偶前校准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 程序 |  | 规定 | 实际结果 | 结果 |
| 1 | 记录低温校验点温度 |  | 90 °C |  | □ 合格 □ 不合格 |
| 2 | 记录高温校验点温度 |  | 130 °C |  | □ 合格 □ 不合格 |
| 3 | 记录校验确认温度 |  | 121 °C |  | □ 合格 □ 不合格 |
| 4 | 校准的热电偶偏差标准 |  | ≤ 0.5°C |  | □ 合格 □ 不合格 |
| 5 | 校验报告附在测试记录后 |  | 附在测试记录后 |  | □ 合格 □ 不合格 |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
| 执行人签字/日期 |  |  |  |  |  |
| 审核人签字/日期 |  |  |  |  |  |

#### 确认测试表6

负载热分布/热穿透测试

| 目的 | 证明在持续灭菌阶段，装载物内的温度能满足灭菌要求。 证明在负载状态下灭菌持续阶段灭菌介质（蒸汽）能平均分布在内室。 |
| --- | --- |
| 程序 | - 在确认测试表中记录灭菌参数和装载数量，并将灭菌装载拍照，记录摆放方式，将装载照片作为该测试项的附件。 - 如下图进行负载温度分布测试探头布点： 热电偶T1 ~ T4分布在架子顶部四个角；热电偶T5 ~ T8分布在底部四个角。 热电偶T9分布在腔体中间。 热电偶T10放置在排水口。 热电偶T11、T12放置在移动探头附近，移动探头分别放置在装载端及卸载段门中心位置。 - 在确认测试表中记录热穿透温度探头的布点位置，并拍照记录，作为该测试项的附件。 - 热穿透探头放置位置应根据装载而定：固体及织物装载热穿透探头应放在装载内部，液体装载热穿透探头应放载液体中心位置。 - 平衡时间：以排水口热电偶达到最低灭菌温度开始为参照，到装载中最后一个热电偶达到灭菌温度之间的时间间隔。 - 测试前对目标装载物进行称重（m1），将称重后的装载物放入既定装载位置，按照设备操作规程运行程序。 - 程序结束后，立刻对目标装载物进行称重（m2）。 - 计算装载物水分变化百分比: ∆m=m2-m1m1×100% - 目标物选取原则：优先选择表面积较大的织物和金属；多种材质的装载物，织物＞塑料/橡胶＞玻璃；选择每一层中，靠近纯蒸汽进口和底层排水口的装载物。 - 设置Kaye验证仪的记录间隔为10秒，每10秒对记录的数据进行统计分析。 - 设置Kaye验证仪计算测试热电偶的F0值，计算公式如下： F0 = Δt∑10 (T- T0)/Z T0 = 121°C Z = 10 - 核对Kaye验证仪和蒸汽灭菌柜的时钟，启动灭菌柜的同时运行Kaye的程序。 - 在灭菌程序结束后停止Kaye的运行。将温度分布和热穿透测试的结果打印出来并附于此方案后。 - 确保此测试所使用的每个生物指示剂含有的嗜热脂肪芽孢杆菌数不低于1x106，D121值大于1.5分钟，将指示剂COA作为附件附在报告中。 - 在每根热穿透电偶尖端旁放置一份生物指示剂，保存一份生物指示剂作为阳性对照品。 - 生物指示剂编号原则： 设备编号（简写）-程序名称（首字母缩写）-装载名称-循环次数-位置编号的方式对生物指示剂进行编号；例：“E-102-348灭菌柜工器具程序第一次运行15号热穿透，生物指示剂的编号为348-GQJ -1-15。 - 每次温度分布测试结束后，取出生物指示剂并送到QC进行培养。 - 培养后观察生物指示剂培养结果。如有孢子存活则培养液变成黄色，记录为“+”；无孢子存活不变色，记录为“-”。 |
| 可接受标准 | - 负载温度分布，在灭菌持续阶段，应符合下述标准： - 所有的热电偶必须在121°C -124°C之内。 - 所有热电偶同一时间最大温度差异不大于2°C。 - 热穿透测试，应符合下述标准： - 在卸载的时候，确认所有的包装都保持完整和干燥。 - 织物的水分变化应不超过1%。金属的水分变化应不超过0.2%。 - 所有热电偶的F0值≥15min。 - 平衡时间≤15s（容积不大于800L）或30s（容积大于800L）。 - 灭菌后的所有生物指示剂必须显阴性。 - 所有生物指示剂的阳性对照品必须显阳性。 |

| 程序参数确认表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序名称 |  |  | 装载名称 |  | 测试次数 |  |  |
| 序号 | 描述 |  |  | 设定值 | 范围 |  | 单位 |
|  | 脉动上限 |  |  |  | -50.0-120.0 |  | Kpa |
|  | 脉动下限 |  |  |  | -99.0-30.0 |  | Kpa |
|  | 脉动次数 |  |  |  | 0-9 |  | 次 |
|  | 脉动阶段开度 |  |  |  | 0-100 |  | % |
|  | 置换时间 |  |  |  | 0-9999 |  | s |
|  | 置换阶段开度 |  |  |  | 0-100 |  | % |
|  | 灭菌温度 |  |  |  | 105.0-139.0 |  | °C |
|  | 灭菌时间 |  |  |  | 0-9999 |  | s |
|  | F0值 |  |  |  | 0.0-999.0 |  | N/A |
| 序号 | 描述 |  |  | 设定值 | 范围 |  | 单位 |
|  | 内室压力限度 |  |  |  | 0-230.0 |  | Kpa |
|  | TE1控制 |  |  |  | 0-1 |  | N/A |
|  | F01控制 |  |  |  | 0-1 |  | N/A |
|  | TE5控制 |  |  |  | 0-1 |  | N/A |
|  | F05控制 |  |  |  | 0-1 |  | N/A |
|  | TE6控制 |  |  |  | 0-1 |  | N/A |
|  | F06控制 |  |  |  | 0-1 |  | N/A |
|  | 开门温度 |  |  |  | 0.0-95.0 |  | °C |
|  | 低于开门温度 |  |  |  | 0.0-5.0 |  | °C |
|  | 冷却上限压力 |  |  |  | 0.0-200.0 |  | Kpa |
|  | 冷却下限压力 |  |  |  | 0.0-200.0 |  | Kpa |
| 序号 | 描述 |  |  | 设定值 | 范围 |  | 单位 |
|  | 夹层进气控制 |  |  |  | 0-1 |  | N/A |
|  | 升温阶段夹层压力限度 |  |  |  | 0-230 |  | Kpa |
|  | 灭菌阶段夹层压力限度 |  |  |  | 0-230 |  | Kpa |
|  | 升温前期压力 |  |  |  | 0.0-100.0 |  | Kpa |
|  | 升温前期开度 |  |  |  | 0-100 |  | % |
|  | 升温中期压力 |  |  |  | 0.0-200.0 |  | Kpa |
|  | 升温中期开度 |  |  |  | 0-100 |  | % |
|  | 升温后期开度 |  |  |  | 0-100 |  | % |
|  | 灭菌阶段开度 |  |  |  | 0-100 |  | % |
|  | 灭菌阶段关度 |  |  |  | 0-5 |  | % |
|  | 干燥时间 |  |  |  | 0-32400 |  | s |
| 序号 | 描述 |  |  | 设定值 | 范围 |  | 单位 |
|  | 干燥次数 |  |  |  | 0-99 |  | 次 |
|  | 干燥上限压力 |  |  |  | -30.0-200.0 |  | Kpa |
|  | 干燥上限穿透时间 |  |  |  | 0-999 |  | s |
|  | 干燥下限压力 |  |  |  | -99.0-50.0 |  | Kpa |
|  | 干燥下限穿透时间 |  |  |  | 0-9999 |  | s |
|  | 升温阶段夹层压力限度 |  |  |  | 0-230 |  | Kpa |
|  | 灭菌阶段夹层压力限度 |  |  |  | 0-230 |  | Kpa |
|  | 干燥阶段夹层压力限度 |  |  |  | 0-230 |  | Kpa |
|  | 升温前期压力 |  |  |  | 0.0-100.0 |  | Kpa |
|  | 升温前期开度 |  |  |  | 0-100 |  | % |
|  | 升温中期压力 |  |  |  | 0.0-200.0 |  | Kpa |
| 序号 | 描述 |  |  | 设定值 | 范围 |  | 单位 |
|  | 升温中期开度 |  |  |  | 0-100 |  | % |
|  | 升温后期开度 |  |  |  | 0-100 |  | % |
|  | 灭菌阶段开度 |  |  |  | 0-100 |  | % |
|  | 灭菌阶段关度 |  |  |  | 0-5 |  | % |
| 确认人签字/日期 |  |  |  | 复核人签字/日期 |  |  |  |

| 装载确认表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序名称 |  |  | 装载名称 |  |  | 测试次数 |  |
| 序号 | 装载物名称 |  |  | 数量 | 位置 |  |  |

| 热穿透温度探头布点确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序名称 |  | 装载名称 |  | 测试次数 |  |  |
| 位置编号 | 热电偶编号 | 摆放位置 |  |  | 生物指示剂编号 |  |

| 负载温度分布/穿透结果统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序名称 |  |  | 装载名称 |  |  | 测试次数 |  |  |
| 详细说明 |  |  |  |  | 测试结果 |  | 结果 |  |
| 灭菌阶段所有热电偶的F0值≥15min |  |  |  |  | 最低值： |  | □ 合格 □ 不合格 |  |
| 灭菌阶段所有热分布热电偶的温度121.0°C-124.0°C |  |  |  |  | 最低温度： 最高温度： |  | □ 合格 □ 不合格 |  |
| 灭菌阶段所有热分布的热电偶同一时间的最大温度差值≤2°C |  |  |  |  | 最大温度差值： |  | □ 合格 □ 不合格 |  |
| 平衡时间不大于15s |  |  |  |  | 平衡时间： |  | □ 合格 □ 不合格 |  |
| 所有的包装都保持完整干燥 |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |  | □ 合格 □ 不合格 |  |
| 执行人签字/日期 |  |  |  | 复核人签字/日期 |  |  |  |  |

| 灭菌装载物干燥度确认表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序名称 |  |  | 装载名称 |  | 测试次数 |  |  |
| 目标装载物 | m1（kg） |  | m2（kg） | 水分变化百分比（%） | 可接受标准 |  | 结果 |
|  |  |  |  |  | 织物的水分变化≤1%；金属的水分变化≤0.2% |  | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 |
| 确认人签字/日期 |  |  |  | 复核人签字/日期 |  |  |  |

| 生物指示剂培养结果确认表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序名称 |  |  | 装载名称 |  | 测试次数 |  |  |
| 生物指示剂信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生物指示剂名称 |  |  | 生产厂家 |  | 批号 |  |  |
| 孢子含量 |  |  | D值 |  | 有效期 |  |  |
| 培养信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 设备编号 |  | 验证有效期 |  |  |
| 培养温度 |  |  | 开始培养时间 |  | 结束培养时间 |  |  |
| 生物指示剂编号 |  | 培养结果 |  | 可接受标准 |  | 结果 |  |
| 阳性对照 |  | □ 阳性（+） □ 阴性（-） |  | 阳性（+） |  | □ 合格 □ 不合格 |  |
|  |  | □ 阳性（+） □ 阴性（-） |  | 阴性（-） |  | □ 合格 □ 不合格 |  |
|  |  | □ 阳性（+） □ 阴性（-） |  | 阴性（-） |  | □ 合格 □ 不合格 |  |
|  |  | □ 阳性（+） □ 阴性（-） |  | 阴性（-） |  | □ 合格 □ 不合格 |  |
|  |  | □ 阳性（+） □ 阴性（-） |  | 阴性（-） |  | □ 合格 □ 不合格 |  |
| 生物指示剂编号 |  | 培养结果 |  | 可接受标准 |  | 结果 |  |
|  |  | □ 阳性（+） □ 阴性（-） |  | 阴性（-） |  | □ 合格 □ 不合格 |  |
|  |  | □ 阳性（+） □ 阴性（-） |  | 阴性（-） |  | □ 合格 □ 不合格 |  |
|  |  | □ 阳性（+） □ 阴性（-） |  | 阴性（-） |  | □ 合格 □ 不合格 |  |
|  |  | □ 阳性（+） □ 阴性（-） |  | 阴性（-） |  | □ 合格 □ 不合格 |  |
|  |  | □ 阳性（+） □ 阴性（-） |  | 阴性（-） |  | □ 合格 □ 不合格 |  |
|  |  | □ 阳性（+） □ 阴性（-） |  | 阴性（-） |  | □ 合格 □ 不合格 |  |
|  |  | □ 阳性（+） □ 阴性（-） |  | 阴性（-） |  | □ 合格 □ 不合格 |  |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
| 执行人签字/日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人签字/日期 |  |  |  |  |  |  |  |

确认测试表7

空气过滤器在线灭菌测试

| 目的 | 确认空气过滤器的在线灭菌过程有效，并证实在线灭菌阶段能完全杀灭生物指示剂中的芽孢 |
| --- | --- |
| 程序 | - 确保此测试所使用的每个生物指示剂含有的嗜热脂肪芽孢杆菌数不低于1x106，D121值大于1.5分钟，并且已经过了QC的批准。 - 根据图示固定热电偶和生物指示剂。 T1为滤芯与虑壳之间的位置布点 T2为滤芯内部布点 T3为过滤器疏水附近布点 - 指示剂与热电偶固定在一起，保存一份生物指示剂作为阳性对照品。 - 设置Kaye文件记录间隔设为10秒。在灭菌柜开始前运行Kaye。 - 在灭菌程序结束后停止Kaye的运行。将测试的结果打印出来并附于此方案后。 - 每次温度分布测试结束后，取出生物指示剂并送到QC进行培养。 - 生物指示剂编号原则： 按照“设备编号（简写）-SIP-循环次数-位置编号”的方式对灭菌后的生物指示剂进行编号。例如：E-102-348灭菌柜空气过滤器在线灭菌测试第一次运行1位置的生物指示剂编号为：348-SIP-1-1。 - 培养后观察生物指示剂培养结果。如有孢子存活则培养液变成黄色，记录为“+”；无孢子存活不变色，记录为“-”。 |
| 可接受标准 | - 所有的热电偶必须在121°C -124°C之内。 - 所有热电偶的F0值≥15min。 - 灭菌后的所有生物指示剂必须显阴性。 - 所有生物指示剂的阳性对照品必须显阳性。 |

| 程序参数确认表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序名称 |  |  | 测试次数 |  |  |
| 序号 | 描述 |  | 设定值 | 范围 | 单位 |
|  | 灭菌温度设定值 |  |  | 105.0-139.0 | °C |
|  | 灭菌时间设定值 |  |  | 0-9999 | s |
|  | 压力控制设定值 |  |  | 0-235.0 | Kpa |
|  | 干燥时间设定值 |  |  | 0-9999 | s |
|  | 夹层压力限度 |  |  | 0-200.0 | Kpa |
|  | 升温前期开度 |  |  | 0-100 | % |
|  | 升温后期开度 |  |  | 0-100 | % |
| 执行人签字/日期 |  |  | 复核人签字/日期 |  |  |

| 空气过滤器在线灭菌结果统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序名称 |  | 测试次数 |  |  |
| 详细说明 |  |  | 测试结果 | 结果 |
| 灭菌阶段所有热电偶必须在121°C-124°C之内 |  |  | 最低温度： 最高温度： | □ 合格 □ 不合格 |
| 灭菌阶段所有的热电偶的F0值≥15min |  |  | 最低值： | □ 合格 □ 不合格 |
| 执行人签字/日期 |  | 复核人签字/日期 |  |  |

| 生物指示剂培养结果确认表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序名称 |  |  |  | 测试次数 |  |  |  |
| 生物指示剂信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生物指示剂名称 |  |  | 生产厂家 |  | 批号 |  |  |
| 孢子含量 |  |  | D值 |  | 有效期 |  |  |
| 培养信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 设备编号 |  | 验证有效期 |  |  |
| 培养温度 |  |  | 开始培养时间 |  | 结束培养时间 |  |  |
| 生物指示剂编号 |  | 培养结果 |  | 可接受标准 |  | 结果 |  |
| 阳性对照 |  | □ 阳性（+） □ 阴性（-） |  | 阳性（+） |  | □ 合格 □ 不合格 |  |
|  |  | □ 阳性（+） □ 阴性（-） |  | 阴性（-） |  | □ 合格 □ 不合格 |  |
|  |  | □ 阳性（+） □ 阴性（-） |  | 阴性（-） |  | □ 合格 □ 不合格 |  |
|  |  | □ 阳性（+） □ 阴性（-） |  | 阴性（-） |  | □ 合格 □ 不合格 |  |

| 备注/偏差/支持性文件： |  |
| --- | --- |
| 结论 | □合格 □不合格 |
| 执行人签字/日期 |  |
| 审核人签字/日期 |  |

#### 确认测试表8

热电偶后校确认

| 目的 | 确认在进行脉动真空蒸汽灭菌柜程序开发测试后所使用的热电偶探头的误差是否符合要求。 |
| --- | --- |
| 程序 | - 在热分布/热穿透测试后，在121°C的确认温度下对热电偶进行校验确认。 - 校验后，打印一份校验报告附于此方案的报告中。 |
| 可接受标准 | - 热电偶后校准：热电偶和参照的电阻温度探测器温度在校准点差值不超过±0.5°C。 |

| 热电偶后校准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 程序 |  | 规定 | 实际结果 | 结果 |
| 1 | 记录校验确认温度 |  | 121°C |  | □合格 □不合格 |
| 2 | 记录热电偶和参照的标准电阻温度传感器在校验确认温度的最大温度偏差 |  | ≤0.5°C |  | □合格 □不合格 |
| 3 | 校验报告附在方案后 |  | 附在测试记录后 |  | □合格 □不合格 |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
| 执行人签字/日期 |  |  |  |  |  |
| 审核人签字/日期 |  |  |  |  |  |